## техн
Образец № ЗА
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Предмет на поръчката: „Доставка на медицински изделия и консумативи за инвазивна кардиология и периферна ангиопластика за нуждите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр. Велико Търново“
Участник:
| № на номенклатурната единица | Наименование на номенклатурната единица | Задание на технически характеристики | Мярка | Количество за 24 месеца | Предлагани технически характеристики | Търговско наименование и име на проиводител | Код по НЗОК /когато е приложим/ | ОТОРИЗАЦИЯ да /не стр. № | № на сертификационен документ
dostavchik | porn | ime | zad_tehn | miarka | kolichestvo | tehn | targovsko_ime | code_NZOK | auth | n_cert
0 | ОБЩО: | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 1
| 1 | Диагностичен водач I | Диагностичен водач с precoated PTFE покритие c fixed или movable core 1.5 mmJ/150, 180,210,260 cm, 3mmJ/150,180,210,260 cm дължина, 6 mm J/150 cm | брой | 600 | [5 empty] | #REF! | 0 | #REF!
| 2 | Диагностичен водач тип ІІI | Диагностичен водач 0,021, 0.025, 0.032, 0.035, 0.038/150 прав с флексибилен край 7 см | брой | 200 | [5 empty] | #REF! | 0 | #REF!
| 3 | Диагностичен водач тип ХII | Със сърцевина от неръждаема стомана, хидрофилно SLX покритие, .035", 180/300 см., прав, ангулиран и J; стандартни, меки и супер меки | брой | 100 | [5 empty] | #REF! | 0 | #REF!
| 4 | Ангиографски диагностичен катетър тип VI | 4 (0,042“ вътрешен диаметър)F брейдиран катетър с хидрофилно покритие тип Vertebral 135 градуса, дълъг атравматичен връх с дължина 125 см за инжектиране на контраст и емболизационен материал | брой | 100 | [5 empty] | #REF! | 0 | #REF!
| 5 | Ангиографски диагностичен катетър тип VII | 4 (0,040“ вътрешен диаметър) и 5 ( 0,046“)F брейдиран катетър с хидрофилно покритие, скосен връх, с дължина 65,80,100,110,125 см за инжектиране на контраст и емболизационен материал тип Bentson,Headhunter, KA2,Mani, Osborn, Hook, Sheperd Hook, Vertebral, Berenstein, Hockey Stick, Cobra, Shepherd Flush, Carnevale 5,10,15 | брой | 200 | [5 empty] | #REF! | 0 | #REF!
| 6 | Коронарен дилатационен водач Тип І | Материал:хром-никел в дисталното ядро ; неръждаема стомана проксимално ; дистално рентген-позитивни намотки от платина, конструкция: shaping ribbon, дължина на намотките:3сm; 4,5сm за модел ExtraSupport , маркери: 92 и102сm, дължина:190cm /удължаване до 340сm/, твърдост на върха: High Flexible; Flexible; Medium, Опора: standart &Extrasupport, покритие:дистални 30 сm хидрофобно;шафт- тефлон | брой | 40 | [5 empty] | #REF! | 0 | #REF!
| 7 | Коронарен дилатационен водач Тип ІІ | Материал:хром-никел в дисталното ядро ; неръждаема стомана проксимално ; дистално рентген-позитивни намотки от платина; конструкция: shaping ribbon; дължина на намотките:3сm;4,5сm за модел ExtraSupport ;маркери: 92 и 102сm; дължина:190cm /удължаване до 340сm/; твърдост на върха:High Flexible; Flexible;Medium; Опора: standart & Extrasupport; покритие:дистални 12 см хидрофилно; 18см хидрофобно в средната част; шафт- тефлон покритие. | брой | 20 | [5 empty] | #REF! | 0 | #REF!
| 8 | Коронарен дилатационен водач Тип VІ | Водач - PTCA, 0.014 J и прав връх, дистална сърцевина - Duraseel полимерно покритие по цялата дължина, хидрофилно покритие Hydrocoat, наличие на спираловиден сегмент, core-to-tip дизайн на върха дължина на дисталния рентгеновопозитивеноплетен сегмент - 30 мм, модифицирана параболична технология на прехода за улеснен достъп и подобен контрол на въртене - responsease . Tip load 1.5, 2.7 и 4.1 g. | брой | 70 | [5 empty] | #REF! | 0 | #REF!
| 9 | Коронарен дилатационен водач Тип ХIII | Водач - PTCA, 0.014"; 190cm; J и прав дистална сърцевина - Elastinite, PTFE покритие, core - to -tip дизайн на върха, дължина на дисталния рентгенопозитивен сегмент 30мм, модифицирана параболична технология на прехода за улеснен достъп и подобрен контрол на въртене - responsease технология, вариант с дистални 1,0 см от върха без покритие за повече тактилност, Натоварване на върха в gr.: 0,8g | Брой | 40 | [5 empty] | #REF! | 0 | #REF!
| 10 | Специален катетър тип ІІI | 6F и 7F; Използваема дължина:145cm; Проксимален шафт: PEEK; Дистален шафт: SCP(Semi Cristaline Polimer); Покритие:дистални 25 см –хидрофилно; Дистален маркер:Платина-иридий, на 3 мм от върха; Минимален вътрешен диаметър на водещия катетър: за 6F 0.071” (1.80 mm) и за 7F 0.081” (2.06 mm) ; Външен диаметър (дистален/среден/проксимален): за 6F 0.067’’ / 0.067” / 0.051” и за 7F 0.078’’/0.078”/0.063”; Аспирационна спринцовка: 60 мл със заключване | брой | 40 | [5 empty] | #REF! | 0 | #REF!
| 11 | РТСА балон тип І | Коронарен балон;Материал на балона: SCP(semi cristalline co-polymer);Дизайн на шафта: Hypotube EFT(Enhanced Force Transmission);Профил на върха: 0,017”;Използваема дължина: 140см;Диаметър на дисталния шафт: 2.6F ( 1.25, 1.5 и 2.0 mm), 2.7F ( 2.5 - 3.5 mm), 2.9F ( 4.0 mm);маркери:Iridium, набити;Водещ катетър: 5F, kissing в 6F водещ катетър за размерите до 3,5мм;Покритие на върха и на балона: хидрофилно за размери 1.25-2.0 и хидрофобно за 2.5-4.0мм;Нагъване: 2(за 1.25-1.5мм) и 3(2.0-4.0мм) кратно;NP: 7bar ; RBP: 14 bar;Размери: 1,25-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0mm/6-10-15-20-25-30mm |  | 150 | [5 empty] | #REF! | 0 | #REF!
| 12 | РТСА балон тип ІІ | Балон - катетър;материал: SCP(semi cristalline co-polymer); Дизайн на шафта: Hypotube EFT(Enhanced Force Transmission); Профил на върха: 0,018”; Диаметър на дисталния шафт: 2.6F ( 2.0 - 3.5 mm), 2.7F ( 4.0-5.0 mm); маркери:Iridium, набити(по 2 за всички размери); Покритие: хидрофилно на дисталния шафт; хидрофобно върху проксималния шафт, балона и върха; специална технология на нанасяне на покритието само върху външната повърхност на пликите на балона(Patchwork).; NP: 14atm; RBP: 20 atm(18atm- 4.0-5.0mm); Размери: 2,0-5,0mm/8-30mm; Работна дължина: 145см; Водещ катетър: 5F. | брой | 40 | [5 empty] | #REF! | 0 | #REF!
| 13 | РТСА балон тип ІII | Балон - катетър за коронарна ангиопластика. водач:.014”; Катетър: RX; Scoring element: нитинолов, три спирали; Нисък профил: ≈ 2,7F; Балона:PEBAX, semicompliant; Шафт: 5F; 6F водещ катетър; Работна дължина: 137 cm; Маркери на балона: 2 набити; Диаметър на балона: 2-3,5mm; Дължина на балона: 10-20mm. | брой | 40 | [5 empty] | #REF! | 0 | #REF!
| 14 | РТСА балон тип IV | Микрохирургично дилатационно изделие. Състои се от балон с 3 или 4 атеротоми (микрохирургични ножове), монтирани надлъжно върху външната му повърхност. Некомплиантен.материал на балона – Nylon. Дължини на балона - 6 мм, 10 мм и 15 мм. Диаметри на балона – от 2мм до 4мм през 0,25мм. Работната дължина на балона е разстоянието между рентгеноконтрастните ивици маркер, всеки по 1мм. Работната дължина на катетъра е 142см. Проксималният край на катетъра е тип „hypotube” с диаметър 2,0F. Дисталния край е двулуменен и е изработен от гъвкав материал, с хидрофилно покритие, диаметър 2,7F. Преминаващ профил на върха – 0,022“. Две маркерни ленти на катетъра на 90см и 100см. За по-голяма видимост върхът на балона и луменът на водача са оцветени в зелено. Съвместим с водач 0,014" (0.36 mm) |  | 5 | [5 empty] | #REF! | 0 | #REF!
| 15 | РТСА балон тип VI | Дилатационни катетъри за ПТКА за бърза смяна, с полу-комплиантен балон в близост до дисталния край; Дисталният участък на катетъра е двулуменен и коаксиален. TrakTip™ Pebax® дистален шафт- 150 см дължина на шафта- Диаметри от 4,00 – 6,00 мм; материал на балона - DynaLEAP;лазерно заточен връх; Ro-маркери; трислоен вътрешен ствол; по-флексибилен връх; Проксималният участък на катетъра е еднолуменен, 1.8Fтип hypotube; профил -0,022"; дължини-15, 20 мм; диаметър на балона - 4,00/4,50/5,00/5,50/6,00 мм; номинално налягане - 6 АТМ; Хидрофилно покритие от дисталния връх до входа за водача; За да се предотврати авто-адхезия на хидрофилното покритие на балона, от дисталния връх проксимално на балона върху хидрофилното покритие е приложено силиконово покритие; Два рентгеноконтрастни маркера | брой | 50 | [5 empty] | #REF! | 0 | #REF!
| 16 | РТСА балон тип IX | Балон катетър за РТСА в 2 разновидности: OTW и Rx. Тип semicompliant балон. Съвместим с водач 0.014“. Диаметри от 1.25 до 4.0 мм. Профил на върха 0.016“ . Профил на балона 0.020”за 1.25 мм, 0.021“ за 1.5 мм, 0.024”за 4.0 мм Rx. Дължина на балон катетъра за Rx 142 cm, за OTW- 152 см. Материал fulcrum. Selective Dura Track хидрофилно покритие. Дължина на балона 6-30 мм. RBP 14 atm | брой | 100 | [5 empty] | #REF! | 0 | #REF!
| 17 | Резорбиращо се коронарно скеле | Система с излъчващо сиролимус резорбируемо коронарно магнезиево скеле;Материал на скелето: патентована магнезиева сплав;Маркери: два танталиеви във всеки край;Активно покритие: биорезурбируем полимер (PLLA) и сиролимус;Доза на лекарството: 1.4 μg/mm²;Препоръчителен водещ катетър:6F(мин. I.D. 0.070");Преминаващ профил:1.5 mm;Дължина на шафта:140cm;Материал на балона: SCP(semi cristalline co-polymer);диаметри: 3.0 и 3.5mm;дължини: 15-20-25mm | брой | 50 | [5 empty] | #REF! | 0 | #REF!
| 18 | Интродюсер за периферна ангиопластика тип І | Интродюсер;Водач- 0.035”;45cm-прав и контралатерален и100 см-прав;Материал: неръждаема стомана и полимер ;Шафт:подсилен със стоманени нишки;Рентген-позитивен маркер | брой | 100 | [5 empty] | #REF! | 0 | #REF!
| 19 | Периферен катетър за добра опора тип VI | Периферен прав съпорт катетър с конусовидно скосен шафт на степени, изискващ водач 0.14“, хидрофилно покритие за гладко преминаване, дистално 1.8 F, проксимално 2.6 F, дължини 60,90,135 и 150см, разновидности за дистален достъп, интервенции под коляното, за ежедневна употреба и с твърд шафт | брой | 20 | [5 empty] | #REF! | 0 | #REF!
| 20 | Периферен катетър за добра опора тип VII | Периферен конусовиден прав съпорт катетър, изискващ водач 0.18“, хидрофилно покритие за гладко преминаване, дистално 1.8 F, проксимално 2.6 F, дължини 70,90,135 и 150см, оплетка от волфрам и платинен маркер за по-добра визуализация | брой | 10 | [5 empty] | #REF! | 0 | #REF!
| 21 | Периферен водач тип І | Периферен водач: Диаметър на водача: 018”; Дължина на водача: 195см и 300см; Ядро:неръждаема стомана; Външна намотка: 6см неръждаема стомана; Вътрешна намотка:2 см платина/волфрам; Твърдост на върха:Medium и Stiff; | брой | 40 | [5 empty] | #REF! | 0 | #REF!
| 22 | Периферен водач тип VII | Периферен водач, вътрешен диаметър 0.018''; рентгенопозитивен койл с дължина - 15см; вътрешен диаметър на върха 0.013''; обща дължина - 180/300см; конусовиден дизайн; предназначен за калцифицирани лезии и фиброзни тъкани |  | 50 | [5 empty] | #REF! | 0 | #REF!
| 23 | Периферен водач тип VIII | Фамилия периферени водачи .018", за SFA & BTK. Материал - неръждаема стомана,Core - to -tip дизайн. 1.Workhorse GW с голям съпорт на тялото, мек връх и полимерно покритие. 8мм. Хидрофилно покритие, 3 см ренгенопозитивни намотки на върха, диаметър на върха - 0.018", сила на проникване - 17 ; 2. водач за извити съдове, калцифицирани и трудни за преминаване стенози с флексибилно тяло и по-твърд връх, 35см хидрофилно полимерно покритие,3 см. рентгенопозитивен връх.Преформиране на върха, сила на проникване - 52; 3. водач, подходящ при хронични, стенотични лезии, с подпомагащо тяло и твърд заострен връх. 33 см. хидрофилно покритие, 10 см. рентгенопозитивни койлове на върха, сила на проникване 30г. |  | 30 | [5 empty] | #REF! | 0 | #REF!
| 24 | Периферен водач тип IX | Периферен водач с хидрофилно покритие, вътрешен диаметър 0.014 към 0.008''; рентгенопозитивен койл с дължина - 17см; натоварване на върха 40G.; обща дължина - 200/300см; конусовиден дизайн; предназначен за калцифицирани лезии и фиброзни тъкани |  | 30 | [5 empty] | #REF! | 0 | #REF!
| 25 | Периферен вочат тип Х | Периферен водач , вътрешен диаметър 0.018 към 0.008''; натоварване на върха 7.5G, прав и J вариант; обща дължина - 200/235/300см; |  | 70 | [5 empty] | #REF! | 0 | #REF!
| 26 | Периферен водач тип ХI | Периферен водач 018". Материал - хибриден дизайн с двойна патентована метална технология, комбинираща неръждаема стомана и нитинол. Параболично ядро, наличние на полимерно и xидрофилно покритие, 3 см ренгенопозитивни намотки на върха, диаметър на върха - 0.018". Два варианта - LT & ST; LT - Long tapered ( наличие на 25 см нитинолов сегмент в дисталния край и 4g тегло на върха, подходящ за тортуозни участъци ) ST - Short tapered ( наличие на 10 см нитинолов сегмент в дисталния край и 4g тегло на върха, подгодящ за хронични оклузии и преминаване през субинтимални участъци ); Преформиране на върха; Наличие на размери 210 & 300 см. |  | 50 | [5 empty] | #REF! | 0 | #REF!
| 27 | Периферен водач тип ХII | Периферен водач 0,035" •Дисталните 17 см. са оформени в постепенно заострен връх с ядро от 0,035" •MICROGLIDE силиконово покритие за намаляване на фрикцията • Дължини 145см,190см и 300см само с прав връх •Атравматичен връх с възможност за преформиране |  | 50 | [5 empty] | #REF! | 0 | #REF!
| 28 | Периферен водач тип ХIII | Периферен водач .018" с мек, атравматичен връх с възможност за преформиране. Изработен е от рентгенопозитивни платинени мнамотки. •MICROGLIDE покритие за намаляване на съпротивлението. •Проксимални маркери за определяне мястото на водача спрямо интрадюсера. •Дължина на водача -190 и 300см. прав и J връх •Дължина на рентгенопозитивния връх - 5 см. |  | 50 | [5 empty] | #REF! | 0 | #REF!
| 29 | Периферен водач тип ХІV | Периферен водач 0.014" CORE-TO-TIP дизайн •мек, атравматичен връх с възможност за преформиране •PTFE покритие на шафта до дисталните 7 см. •MICROGLIDE покритие •ШАФТ от неръждаема стомана • два варианта - 5 и 10 см. дължина на средния сегмент • Дължина на водача -130,190 и 300СМ |  | 50 | [5 empty] | #REF! | 0 | #REF!
| 30 | Балон тип VII | Периферни балон катетри : Съвместимост с водач:0.035”; Материал: SCP; Дизайн на шафт: коаксиален лумен на балона; Покритие: hydrophobic patchwork coating на балона и силикон на шафта- само върху външната повърхност на пликите на балона, така че като се раздуе има ивици, които не са покрити със силикон, което подобрява сцеплението със съда; Нагъване:5 кратно;RBP: 20atm(3-4mm), 16atm(5-6mm), 14atm(7-8mm), 12atm(9-10mm); Размер на интродюсера: 5F(3-7mm)-6F(8-10mm); Работна дължина: 80 и 130cm; Размери: d:3,0-10,0; l:20-200; | брой | 100 | [5 empty] | #REF! | 0 | #REF!
| 31 | Балон тип VIII | Периферни балон катетри : Съвместимост с водач:0.018”; Материал: SCP(Semi Cristaline Polimer); Дизайн на шафт: coaxial balloon lumen; Покритие: hydrophobic patchwork coating на балона и силикон на шафта- само върху външната повърхност на пликите на балона, така че като се раздуе има ивици, които не са покрити със силикон, което подобрява сцеплението със съда; Нагъване:5 кратно;2 кратно за 170mm; Маркери: набити;Работна дължина: 90 ,130 и 150 cm; Размери: d:2,0-7,0; l:20-200; Интродюсер: 4F(2,0-6mm), 5F(7mm); LONG SIZES: 200 mm за дълги и дифузни лезии | брой | 100 | [5 empty] | #REF! | 0 | #REF!
| 32 | Балон тип IX | Периферни балон катетри: Съвместимост с водач:0.014”; Материал: SCP(Semi Cristaline Polimer); Покритие: hydrophilic patchwork coating на балона и силикон на шафта- само върху външната повърхност на пликите на балона, така че като се раздуе има ивици, които не са покрити със силикон, което подобрява сцеплението със съда; Нагъване:3 кратно; Маркери: набити; Работна дължина: 90 ,120 и 150 cm; Размери: d:1,5-4,0; l:20-220;Интродюсер: 4F | брой | 70 | [5 empty] | #REF! | 0 | #REF!
| 33 | Балон тип Х | Периферен балон за високо налягане.; Съвместимост с водач:0.035”; Материал: Nylon, Pebax; Дизайн на шафт: коаксиален 5.9F; RBP: до 27 атм; Минимален размер на интродюсера 6F: ø 3,0 -8,0 мм; 7F: ø 9,0 -10,0 мм; 8F: ø 12,0 мм; Работна дължина: 40 и 75cm; Размери: d:3,0-12,0; l:20-100; | брой | 50 | [5 empty] | #REF! | 0 | #REF!
| 34 | Балон тип ХI | Периферен балон за стенози във феморална, поплитея, интра поплитея, ренална артерия за лечение на обструктивни лезии и постилатация на стентове.OTW дизайн на балона, Durable материал с JET покритие и нисък профил. Диаметър от 1.5 - 4.0 мм., дължина от 20 до 200мм., 4Fsheath съвместимост за всички размери, crossing profile - по-малък от 1мм.Номинално налягане - 8 атм.RBP=14 atm. | брой | 50 | [5 empty] | #REF! | 0 | #REF!
| 35 | Балон тип ХІІ | Периферен балон за стенози в зона под коляно, поплитеална и феморална артерии, Co-Axial OTW дизайн на балона за по-добра пласируемост при тортуозни анатомии, durable material с хидрофобно покритие тип "JET", "Tungsten" маркери, нископрофилен връх, с индикация при имплантация на саморазгъващи се стент ситеми в зоната на артерия поплитея, 4F sheath, номинално налягане - 8atm.RBP = 14atm., дължина на шафта от 90-150см, размери на балона от 2.00мм - 6мм в диаметър и от 20мм до 200мм в дължина. | брой | 30 | [5 empty] | #REF! | 0 | #REF!
| 36 | Балон тип ХІV | Периферен дилатационен балон за подбедрица – дълъг 300 mm , за водачи - 0,014" и 0,018"; диаметър на балона - 3, 4 и 5 mm; дължина на балона - 100, 120, 150, 200, 250 и 300 mm; NP - 6 atm; дължина на катетъра - 100, 130 и 150 cm за OTW и 140 cm за RX; RBP 22 atm за балон с дължина 100-150 mm и RBP 20 atm за балон с дължина 200-250 mm; | Брой | 20 | [5 empty] | #REF! | 0 | #REF!
| 37 | Балон тип XV | Режещ балон катетър за периферна ангиопластика: водач:.014”/018”; Катетър: Over The Wire и RX; Scoring element: нитинолов, три спирали; Материал на балона:Nylon ,semicompliant;Шафт: 5F; Интродюсер:6F и 7F; Работна дължина:50,90 и 137 cm; Маркери на балона: 2 набити; Диаметър на балона: 2,0-6,0mm; Дължина на балона: 10-40mm | брой | 20 | [5 empty] | #REF! | 0 | #REF!
| 38 | Балон тип XVІІI | Еднолуменни балонни катетри за оклузия от полиуретан; 7;8 F (40;80 см.), мах диаметър 30 и 40 мм | брой | 10 | [5 empty] | #REF! | 0 | #REF!
| 39 | Медикамент излъчващ балон тип I | Медикамент излъчващ периферен балон: Съвместимост с водач:0.018”; Материал: SCP(Semi Cristaline Polimer) ПОКРИТИЕ ; Медикамент : Паклитаксел(Paclitaxel) ; Доза на медикамента: 3.0 µg/mm2; Матрица:Butyryl-tri-hexyl citrate (BTHC) ; Шафт: 3.8F, хидрофобно покрит; Маркери: набити; Работна дължина: 90 ,130; Размери: d:3,0-4,0-5,0-6,0-7,0 mm; l:40-80-120mm; Интродюсер: 4F(3,0-4,0mm), 5F(5,0-7,0mm) | Брой | 80 | [5 empty] | #REF! | 0 | #REF!
| 40 | Катетър за тромбектомия тип I | Водещ катетър, с подсилена гъвкавост за достигане на най-дисталните части на сънната артерия, без да създава съдов спазъм; 80/4 Straight Tip, външен 8F; вътрешен 0.088 in, дължина 80/90/105/125 cm, подвижен връх 4/9 cm; конфиурация на върха – S, MP, 45, 90 градуса. Подходящ за обезпечаване на всички невро-интервенционални процедури. Дистална зона с хидрофилно покритие за оптимална визуализация и подсилена с платина за по-добра рентгеноконтрастност. | брой | 5 | [5 empty] | #REF! | 0 | #REF!
| 41 | Катетър за тромбектомия тип II | Система за спешна аспирация на тромб в мозъчната съдова система при инциденти на исхемичен инсулт. Подсилена струтура на катетъра за оптимизиран максимален дистален достъп; 14 стъпкова система за гъвкавост и подсигуряване; дистални параметри – вътрешен лумен .064”; външен .0755” /1.92мм/ - 5.75F | брой | 10 | [5 empty] | #REF! | 0 | #REF!
| 42 | Катетър за тромбектомия тип III | Система за спешна аспирация на тромб в мозъчната съдова система при инциденти на исхемичен инсулт. Подсилена струтура на катетъра за оптимизиран максимален дистален достъп; 14 стъпкова система за гъвкавост и подсигуряване; дистални параметри – вътрешен лумен .064”; външен .0755” /1.92мм/ - 5.75F | брой | 5 | [5 empty] | #REF! | 0 | #REF!
| 43 | Катетър за тромбектомия тип IV | Тромбаспирационен катетър за употреба в интракраниални и периферни съдове. 125см и 131см работна дължина: 19 см дистална дължина мек, 106 и 112см проксимална дължина. 6F, 0.0825" проксимален външен диаметър, 0.0815" дистален външен диаметър, 0.070" вътрешен диаметър. Прав оформящ се и завъртащ се връх. | брой | 20 | [5 empty] | #REF! | 0 | #REF!
| 44 | Катетър за тромбектомия тип V | Катетър за дистален достъп 5F, Проксимален и дистален външен диаметър: 0,068"/1,7mm, вътрешен диаметър: 0,055". Работна дължина: 115/125cm, дължина на дистален връх: 17cm. Прав връх | брой | 5 | [5 empty] | #REF! | 0 | #REF!
| 45 | Периферен аспирационен катетър с голям лумен тип І | Катетър за периферна тромбаспирация с осем трансмисивни зони за прецизна проводимост, външен диаметър 8 F, вътрешен 8 F, дължина 85/115 | брой | 5 | [5 empty] | #REF! | 0 | #REF!
| 46 | Водач за специална навигация тип I | Водач с диаметър 0.014", хифрофилно покритие и хибридна технология - от платина и неръждаема стомана. Специален атравматичен връх 0.012" от платина. Дължина - 200 см. Варианти - мек и съпорт, дължина на рентгеноконтрастност - 3/6 см, двуслоен хифрофилен полимер и специално PTFE покритие. | брой | 10 | [5 empty] | #REF! | 0 | #REF!
| 47 | Устройство за ендоваскуларно затваряне на съдов достъп тип ІІ | Перкутанно устройство за затваряне на съдов достъп на феморална артерия при интервенционални и диагностични процедури. Постигане на хемостаза чрез механично съшиване на съда с използване на предварително подготвен възел. Възможност за поддържане на достъпа по време на затварянето. В комплект с устройство за затягане на възлите и срязване на конците. За затваряне на съдов достъп с размер от 5 F до 21 F | брой | 5 | [5 empty] | #REF! | 0 | #REF!
| 48 | Gadopentetic acid | Gadopentetic acid 20ml | бр. | 400 | [5 empty] | #REF! | 0 | #REF!
| 49 | Еднократни гъби за измиване на ръцете | Еднократни гъби за измиване на ръцете предоперативно на екипа с йод | брой | 200 | [5 empty] | #REF! | 0 | #REF!
| 50 | Разтвор за почистване на опративно поле | Разтвор за почистване на опративно поле и пункционно място – 1 l | шише | 30 | [5 empty] | #REF! | 0 | #REF!
| 51 | Разтвор за дезинфекция на ръце и повърхности. | Разтвор за дезинфекция на ръце и повърхности. | шише | 30 | [5 empty] | #REF! | 0 | #REF!
| 52 | Електродни лепенки за хемодинамична станция | Електродни лепенки за хемодинамична станция | пакет | 400 | [5 empty] | #REF! | 0 | #REF!
| 53 | Тестове - плочка за Вирусологична експресна диагностика HBsAg- | Тестове - плочка за Вирусологична експресна диагностика HBsAg- 50 теста в кутия | брой | 50 | [5 empty] | #REF! | 0 | #REF!
| 54 | Тестове - плочка за Вирусологична експресна диагностика HCV | Тестове - плочка за Вирусологична експресна диагностика HCV-50 теста в кутия | брой | 50 | [5 empty] | #REF! | 0 | #REF!
| 55 | Тестове - плочка за Вирусологична експресна диагностика HIV | Тестове - плочка за Вирусологична експресна диагностика HIV - 100 теста в кутия | брой | 50 | [5 empty] | #REF! | 0 | #REF!
| 56 | Тестове - плочка за Вирусологична експресна диагностика-Siphilis | Тестове - плочка за Вирусологична експресна диагностика-Siphilis 100 теста в кутия | брой | 50 | [5 empty] | #REF! | 0 | #REF!
| 57 | Лента за поръбване на отливки | Лента за поръбване на отливки |  | 50 | [5 empty] | #REF! | 0 | #REF!
| 58 | Интродюсер | Атравматичен; предпазен от навлезане на въздух; размери-6-12 Fr; дължина 15 см; максимален р-р на водача 0.35" | брой | 20 | [5 empty] | #REF! | 0 | #REF!
| 59 | Интродюсер | Интродюсери за канюлиране на коронарен синус по телескопичната техника; осем различни кривки; дължина до 55 см; катетрите са вътрешен диаметър 7,3F и хидрофилно покритие вътрешно покритие за по-лесно пласиране на електрода; интегрирана в дръжката хемостатична клапа, която се реже заедно с целия катетър; | брой | 40 | [5 empty] | #REF! | 0 | #REF!
| 60 | Катетри | Катетри за достъп до коронарния синус по телескопната техника, два вътрешни катетъра с ъгъл при фърха 50 и 90; дължина до 69 см; вътрешен диаметър от 5,4F с хидрофилно покритие и през тях може да се имплантира електрод по-малък от 5F. | брой | 20 | [5 empty] | #REF! | 0 | #REF!
| 61 | Комплект за работа с интродюсери | Комплект за работа с интродюсери за коронарен синус тип Selectra; съдържа спринцовка-12 куб. см.; 4 инструмента за въвеждане на водачи; 1 водач тип "Селдингер"- 150см.; 6 различни спирателни кранчета; 1 инструмент за ротация на водач и 1 ножче за рязане на катетрите; | брой | 5 | [5 empty] | #REF! | 0 | #REF!
| 62 | Хартия | Хартия съвместима за работа с програматор на ПМ ВЮТКОМК1С8 3000 12/11 см тефтер | брой | 2 | [5 empty] | #REF! | 0 | #REF!
| 63 | CRT | Трикухинен пейсмейкър с два вида честотна адаптация ; честотната адаптация може да се извърши чрез акселерометър и чрез измерване контрактилитета на дясна камера; 3 вида честотни и 3 вида АУ хистерези, които могат да бъдат включени в общ алгоритъм; автоматична проверка на прага на захващане в дясно предсърдие, дясна камера и лява камера с възможност за препрограиране на амплитудата на стимулация; отговори при предсърдна тахикардия с:Мос1е switch и 2:1 lock in; Wenckebach 2:1; алгоритъм за предпазване на Т-вълната при стимулация в лява камера; възможност за програмируема предсърдна неинвазивна стимулация за извършване на ЕФИ изследване; автоматична проверка и програмиране на поляритета на електродите; запей на IEGM 20 записа по 10 сек. всеки; защита срещу пейемейкър-медиирана тахикардия; живот на батерията 8,8 години при номинални параметри; |  | 2 | [5 empty] | #REF! | 0 | #REF!
| 64 | CRT комплект | Трикухинен пейсмейкър с два вида честотна адаптация ; честотната адаптация може да се извърши чрез акселерометър и чрез измерване контрактилитета на дясна камера; 3 вида честотни и 3 вида АУ хистерези, които могат да бъдат включени в общ алгоритъм; автоматична проверка на прага на захващане в дясно предсърдие, дясна камера и лява камера с възможност за препрограиране на амплитудата на стимулация; отговори при предсърдна тахикардия с:Мос1е switch и 2:1 lock in; Wenckebach 2:1; алгоритъм за предпазване на Т-вълната при стимулация в лява камера; възможност за програмируема предсърдна неинвазивна стимулация за извършване на ЕФИ изследване; автоматична проверка и програмиране на поляритета на електродите; запей на IEGM 20 записа по 10 сек. всеки; защита срещу пейемейкър-медиирана тахикардия; живот на батерията 8,8 години при номинални параметри + предсърден биполярен електрод; електродите са от платина/ иридий с фрактална структура; силиконова изолация и полиуретаново покритие; стероид излъчващ; с дължина 53 см.; диаметър 5,9F + камерен биполярен електрод; електродите са от платина/ иридий с фрактална структура; силиконова изолация и полиуретаново покритие; стероид излъчващ; с дължина 60 см.; диаметър 5,9F; съвместими с ЯМР + лявокамерен електрод, силиконова изолация с полиуретаново покротие за по-лесна имплантация; 4,8 F диаметър съвместим с 5 F системи за имплантация; електродите са от платина/ иридий с фрактална структура; наличен в три дължини до 95 см.; може да се пласира или със стилет или по системата по водач; съвместим със ЯМР + интродюсери за канюлиране на коронарен синус по телескопичната техника; осем различни кривки; дължина до 55 см; катетрите са вътрешен диаметър 7,3F и хидрофилно покритие вътрешно покритие за по-лесно пласиране на електрода; интегрирана в дръжката хемостатична клапа, която се реже заедно с целия катетър + катетри за достъп до коронарния синус по телескопната техника, два вътрешни катетъра с ъгъл при фърха 50 и 90; дължина до 69 см; вътрешен диаметър от 5,4F с хидрофилно покритие и през тях може да се имплантира електрод по-малък от 5F. |  | 2 | [5 empty] | #REF! | 0 | #REF!
| 65 | Адаптор за свързване на електрод тип А1 -N. | Адаптор за свързване на електрод тип А1 -N. | брой | 4 | [5 empty] | #REF! | 0 | #REF!
| 66 | Адаптор за свързване на електрод тип А1 -B. | Адаптор за свързване на електрод тип А1 -B. | брой | 4 | [5 empty] | #REF! | 0 | #REF!
| 67 | Медицински силикон модел-АС-0130 | Медицински силикон модел-АС-0130 | брой | 4 | [5 empty] | #REF! | 0 | #REF!
| 68 | Инструмент за изрязване и отстраняване на електрод | Инструмент за изрязване и отстраняване на електрод-мод-IS-1-II | брой | 2 | [5 empty] | #REF! | 0 | #REF!
| 69 | Накрайник за отрязан електрод | Накрайник за отрязан електрод-мод 4080 | брой | 10 | [5 empty] | #REF! | 0 | #REF!
| 70 | Пациентен кабел за измерване на параметрите съвместим с PSA модел РК-1 | Пациентен кабел за измерване на параметрите съвместим с PSA модел РК-1 на фирма Biotronik. | брой | 6 | [5 empty] | #REF! | 0 | #REF!
| 71 | Пациентен кабел за PSA с 2-pin конектор, съвместим за работа с програматори 3150 и Merlin /SJM/ | Пациентен кабел за PSA с 2-pin конектор, съвместим за работа с програматори 3150 и Merlin /SJM/. | брой | 6 | [5 empty] | #REF! | 0 | #REF!
| 72 | PSA съвместим с програматор Merlin. | PSA съвместим с програматор Merlin. | брой | 2 | [5 empty] | #REF! | 0 | #REF!
| 73 | PSA апарат самостоятелен-с кабел за измерване параметрите на електрода. | PSA апарат самостоятелен-с кабел за измерване параметрите на електрода. | брой | 2 | [5 empty] | #REF! | 0 | #REF!
| 74 | Пациентен кабел за измерване параметрите на пациента съвместим със самостоятелен РSA. | Пациентен кабел за измерване параметрите на пациента съвместим със самостоятелен РSA. | брой | 10 | [5 empty] | #REF! | 0 | #REF!
Участник:
подпис и печат