## Цени
Образец № 4А
ЦЕНОВА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Предмет на поръчката: „Доставка на медицински изделия и консумативи за инвазивна кардиология и периферна ангиопластика за нуждите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр. Велико Търново“
Участник:
| № на номенклатурната единица | Наименование на номенклатурната единица | Задание на технически характеристики | Мярка | Количество за 24 месеца | Търговско наименование и име на проиводител | Единична цена в лева без ДДС | Стойност в лева без ДДС | Стойност в лева с ДДС
dostavchik | porn | ime | zad_tehn | miarka | kolichestvo | targovsko_ime | cena | Bez_DDS | S_DDS
| ОБЩО: | [8 empty] | 0
| І. |  | ДИЛАТАЦИОННИ ВОДАЧИ ЗА КАРДИОЛОГИЧНА ДЕЙНОСТ | [6 empty] | 0
0 | 1 | Коронарен дилатационен водач Тип І | Материал:хром-никел в дисталното ядро ; неръждаема стомана проксимално ; дистално рентген-позитивни намотки от платина, конструкция: shaping ribbon, дължина на намотките:3сm; 4,5сm за модел ExtraSupport , маркери: 92 и102сm, дължина:190cm /удължаване до 340сm/, твърдост на върха: High Flexible; Flexible; Medium, Опора: standart &Extrasupport, покритие:дистални 30 сm хидрофобно;шафт- тефлон | брой | 80 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 2 | Коронарен дилатационен водач Тип ІІ | Материал:хром-никел в дисталното ядро ; неръждаема стомана проксимално ; дистално рентген-позитивни намотки от платина; конструкция: shaping ribbon; дължина на намотките:3сm;4,5сm за модел ExtraSupport ;маркери: 92 и 102сm; дължина:190cm /удължаване до 340сm/; твърдост на върха:High Flexible; Flexible;Medium; Опора: standart & Extrasupport; покритие:дистални 12 см хидрофилно; 18см хидрофобно в средната част; шафт- тефлон покритие. | брой | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 3 | Коронарен дилатационен водач Тип ІІІ | Хидрофилно покритие; полимерен връх лесен за оформяне; прав и "J" тип; по-голяма опора ; висок контрол на провеждане; подобрен контрол на усукването; shape memory, диаметър на водача 0,014’’; дължини - 185/300см. Имат променен проксимален край, който позволява закрепването “AddWire ™ Extension Wire”. | брой | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 4 | Коронарен дилатационен водач Тип ІV | 0,014" Коронарен дилатационен водач за комплексна анатомия, DUO-CORE технология в конструкциата-силиконово покритие върху връзката между стоманена дръжка и нитинолов дистален край,дистален shape- нитинолова спирала с платинена върхова част, 40см M-coat дистално хидрофилно покритие, Дължина на водача - 180 см, Тежест - Floppy - 1.0g, Intermediate-3.6g, Hypercoat - 1.0g, Extra floppy - 0.6g | Брой | 600 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 5 | Коронарен дилатационен водач Тип V | Коронарен дилатационен водач за CTO, DUO-CORE технология в конструкциата, стоманена дръжка джойнт с нитинолова част - 40см , M -coat хидрофилно покритие-20см, за преминаване на СТО лезии, изтъняване на водача от проксимално 0.014" към дистално до 0.008" за преминаване през микроканали в шапката на хроничната оклузия Дължина на водача - 180 см, тежест - 1.1г | Брой | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 6 | Коронарен дилатационен водач Тип VІ | Коронарен водач с характеристики: Диаметър-0,014"; Дължина-190 см; Материал на ядрото-неръждаема стомана; Проксимална намотка - 21,5 см, неръждаема стомана; Дистална намотка – 26мм, палдаий, рентген-позитивна; Покритие проксимален шафт – PTFE; Твърдост на върха - Много гъвкав (HF), Гъвкав (F), Среден (M); Ниво на опора - Стандартен и ES (Допълнителна опора); Маркери на шафта 92 см и 102 см от дисталния край; Дистално покритие - 30 см хидрофилно. | брой | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 7 | Коронарен дилатационен водач Тип VІІ | Коронарен водач със следните характеристики: Материaл: неръждаема стомана; конструкция:1,2/0,7mm заоблен маслинообразен връх; дължина на намотките:30mm радиопозитивен връх, 270mm радиопропусклива част; обща дължина:175сm; покритие:30сm хидрофилно покритие | брой | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 8 | Коронарен дилатационен водач Тип VІІІ | Водач - PTCA, 0.014''; 190/300 cm; J и прав връх, дистална сърцевина - Durasteel; полимерно покритие по цялата дължина хидрофилно покритие Hydrocoat наличие на спираловиден сегмент core-to-tip дизайн на върха; дължина на дисталния рентгенопозитивен оплетен сегмент - 30mm; модифицирана параболична технология на прехода за улеснен достъп и подобрен контрол на въртене - responsease технология три различни степени на опора; | брой | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 9 | Коронарен дилатационен водач Тип ІХ | PTCA водач, 0.014'', 180/300cm; прав връх; добра shape памет; рентгенопозитивна част - 3cm, натоварване на върха - 0.7G, дължина на пружината - 28cm; SLIP COAT покритие на пружината; PTFE покритие на шафта | брой | 80 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 10 | Коронарен дилатационен водач Тип Х | ПТСА водач, 0.014”/0.010”, 40 см хидрофилно SLIP-COAT покритие, рентгенопозитивна spring coil част 15 см, stainless steel сърцевина, дължина 190 см и 300 см; tip load 1.7, 3.5 и 4.5 g. | брой | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 11 | Коронарен дилатационен водач Тип ХІ | PTCA водач, 0.014''към 0.009''; 190/300cm; прав вариант; конусовиден връх, подходящ за комплексни лезии и суб-тотални оклузии; рентгенопозитивна част - 16cm, натоварване на върха - 0.8G, дължина на пружината - 16cm; полимерен хидрофилен ръкав - 16cm; SLIP COAT покритие на пружината; PTFE покритие на шафта | брой | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 12 | Коронарен дилатационен водач Тип ХІІ | PTCA водач, 0.014''; 180/300cm; прав или J-вариант; рентгенопозитивна част - 3cm, натоварване на върха - 0.8G, дължина на пружината - 12cm; полимерен хидрофилен ръкав - 20cm; SLIP COAT покритие на пружината; PTFE покритие на шафта | брой | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 13 | Коронарен дилатационен водач Тип ХІІІ | PTCA водач, 0.014'', 180cm; прав вариант; за хронични оклузии; рентгенопозитивна част - 11cm, натоварване на върха - 3.0G, дължина на пружината - 11cm; PTFE покритие на шафта | брой | 80 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 14 | Коронарен дилатационен водач Тип ХІV | PTCA водач, 0.014'', 180cm; прав вариант; за хронични оклузии; рентгенопозитивна част - 11cm, натоварване на върха - 4,5G, дължина на пружината - 11cm; PTFE покритие на шафта | брой | 80 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 15 | Коронарен дилатационен водач Тип ХV | PTCA водач, 0.014'', 180cm; прав вариант; за хронични оклузии; рентгенопозитивна част - 11cm, натоварване на върха - 6.0G, дължина на пружината - 11cm; PTFE покритие на шафта | брой | 80 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 16 | Коронарен дилатационен водач Тип ХVІ | PTCA водач, 0.014''към 0.009''; 180cm; прав вариант; конусовиден връх, подходящ за проникване в силно стеснени лезии; рентгенопозитивна част - 20cm, натоварване на върха - 9.0G, дължина на пружината - 20cm; PTFE покритие на шафта | Брой | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 17 | Коронарен дилатационен водач Тип ХVІІ | PTCA водач, 0.014''към 0.009''; 180cm; прав вариант; конусовиден връх, подходящ за проникване в силно стеснени лезии; рентгенопозитивна част - 20cm, натоварване на върха - 9.0G, дължина на пружината - 20cm; SLIP COAT покритие на пружината; PTFE покритие на шафта | Брой | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 18 | Коронарен дилатационен водач Тип ХVІІІ | PTCA водач, 0.014''към 0.009''; 180cm; прав вариант; конусовиден връх, подходящ за проникване в силно стеснени и калцифицирани лезии; рентгенопозитивна част - 20cm, натоварване на върха - 12.0G, дължина на пружината - 20cm; SLIP COAT покритие на пружината; PTFE покритие на шафта | Брой | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 19 | Коронарен дилатационен водач Тип ХІХ | PTCA водач, 0.014'''; 180cm; прав и J вариант , подходящ за проникване в силно стеснени и калцифицирани лезии; рентгенопозитивна част - 11cm, натоварване на върха - 3.0G, дължина на пружината - 11cm; SLIP COAT покритие на на шафта | Брой | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 20 | Коронарен дилатационен водач Тип ХХ | PTCA водач, 0.014'', 180cm; прав вариант; за хронични калцифицирани оклузии; рентгенопозитивна част - 11cm, натоварване на върха - 12.0 G, дължина на пружината - 11cm; PTFE покритие на шафта | брой | 80 |  |  | 0 | 0 | 0
| ІІ. |  | СПЕЦИАЛНИ КАТЕТРИ ЗА КАРДИОЛОГИЧНА ДЕЙНОСТ | брой | [5 empty] | 0
0 | 21 | Специален катетър тип І | 6 Fr, 7 Fr , 8 F съвместим - тромбаспирационен катетър за коронарни и периферни артериални съдове, дължина на заобления и атравматичен връх 6мм,дистално М-coat хидрофилно покритие-40см;1 мм Ro маркер на 4 мм от върха,10 cm дълбочинен маркер на 90 см от върха,140 см дължина,съвместим с 0,014" водач, входен профил - 0,019" , екстракционна повърхност за 6 Fr-0.95мм и 1.32мм за 7 F,Диаметър на шафтa външен: дистален-5,1F за 6Fr -5,9F за 7Fr , със премонтиран стилет за по-добра опора и проходимост, RX сегмент - 23см , | брой | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 22 | Специален катетър тип ІІ | 6F и 7F; Използваема дължина:145cm; Проксимален шафт: PEEK; Дистален шафт: SCP(Semi Cristaline Polimer); Покритие:дистални 25 см –хидрофилно; Дистален маркер:Платина-иридий, на 3 мм от върха; Минимален вътрешен диаметър на водещия катетър: за 6F 0.071” (1.80 mm) и за 7F 0.081” (2.06 mm) ; Външен диаметър (дистален/среден/проксимален): за 6F 0.067’’ / 0.067” / 0.051” и за 7F 0.078’’/0.078”/0.063”; Аспирационна спринцовка: 60 мл със заключване | брой | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 23 | Тромбаспирационен катетър със метално стиле | Тромбаспирационен катетър със метално стиле. Размери от 5,6,7,8 F; Хидрофилно покритие, Рапид ексчейндж сегмент 75мм. Работна дължина 141см.; Удължител, 30 мл спринцовки Луер Лок, 40µм филтър.; Биосъвместимост по DIN EN ISO 10993-1:2010; Аспирационен лумен при 5 F 1,06 мм Х 0.83 мм.; Аспирационен лумен при 6 F 1,37 мм Х 1.10 мм. | брой | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 24 | Периферен Катетър за добра опора | Периферен Катетър за добра опора, съвместим с 4Ф въвеждаща система и водач на 0.035", с дължини 65-90-135-150 см, двойно оплетен със стоманени нишки шафт/DBSS-technology/, 3 маркера - 1 вграден на 1мм от върха и други 2 щамповани на 40мм и 60мм от първия, профили- прав и ангулиран на 30°, 40см хидрофилно покритие-М коут.Последователно изтънен връх.Изключителна устойчивост на кинк,добра опора при преминаване на комплексни лизии.Ангулиран профил удобен за намиране на true lumen и навигиране през бифуркации. | брой | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 25 | Хиперселективен микрокатетър | Хиперселективен микрокатетър , с М-хидрофилно покритие върху външното полимерно покритие, SUS braid технология, дължина 110см-130 см/коаксиална опциа-водач 0.021"+RO marker 2.8F/, 150см с профил 2.0F, 2,4F, 2,7F,2.8F вътрешен диаметър 0,022"(0,57мм). | брой | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 26 | М-Хидрофилни ангиографски катери | М-Хидрофилни ангиографски катери за доставка на контраст, емболизационен материал , водачи и микрокатетри- 4F/вътр.лумен-0.041"/ и 5F/вътр.лумен-0.043"/ . Единичен SUS braid за 5F и двоен SUS braid за 4F.Специални криви и дължини от 65 см до 150см прави за реканализации на долни крайници , Yashiro 3D shape за по-лесен достъп на tr.celliacus,COE 2, JB1,JB2. | брой | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 27 | Микрокатетър | Микрокатетър с външен диаметър 2.8Fr, метална оплетка от Tungsten, мек конусовиден връх, хидрофилно покритие, въсместим с водач 0.14" | брой | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 28 | Коронарен микро-водещ катетър | Коронарен микро-водещ катетър за хронични оклузии и максимално дистални лезии , SS braid технология осигуряваща изключителна устойчивост, хидрофилен M-coat/без проксималните 60 см/ дължина 130 или 150 см см, ултра нисък дистален профил 1,8F, проксимален профил-2.6F,златен маркер на 0,7мм от върха | брой | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
| ІІІ. |  | ИНТРОДЮСЕРИ И ДИАГНОСТИЧНИ ВОДАЧИ ЗА КАРДИОЛОГИЧНА ДЕЙНОСТ | [6 empty] | 0
0 | 29 | Интродюсер | Интродюсер с хидрофилно покритие и специално скосен връх на дилататора. Размери: 4; 5; 6; 7; 8;9;10;11F. Дължина: 70; 100; 250mm. Водач с/без хидрофилно покритие. Абокат 1.10х51mm., цветна кодировка за различните големини, "click-on" механизъм, силиконова клапа тип "cross-cut" | брой | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 30 | Интродюсер-сет | Интродюсер-сет, съдържащ Интродюсери, атравматични, за феморален и радиален достъп, итродюсер с хемостатична клапа, атравматичен дилататор с "щракваща" конектор-система. Съвместими с 0.021-0.035" водачи, с диаметри 4Fr, 5Fr, 6Fr, 7Fr, 8Fr, 9Fr | брой | 800 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 31 | Хидрофилно трансрадиално дезиле | Хидрофилно трансрадиално дезиле 4,5 и 6 Fr с дължина – 6,5/ 10 и 20 см в комплект – с дилататор, водач покрит с полимер или мини-водач като метална пружина и IV канюла | брой | 800 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 32 | Диагностичен водач тип І | Диагностични водачи 0.035/175-180J | брой | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 33 | Диагностичен водач тип ІІ | Диагностични водачи 0,025/150 прав | брой | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 34 | Диагностичен водач тип ІІІ | Диагностични водачи 0,035/260 прав и J | брой | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 35 | Диагностичен водач тип ІV | Диагностични водачи 0.018-0.025-0.032-0.035-0.038/до 180cm с конструция "one-piece nitinol core" полиуретанов жакет и хидрофилно покритие "М coat" | брой | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 36 | Диагностичен водач тип V | Диагностични водачи 0.018-0.025-0.032-0.035-0.038/ 220-260см с конструция "one-piece nitinol core" полиуретанов жакет и хидрофилно покритие "М coat" | брой | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 37 | Диагностичен водач тип VІ | Диагностични водачи 0.018-0.025-0.032-0.035-0.038/до 180cm с конструция "one-piece nitinol core" с полимерен жакет и хидрофилно покритие "М coat" | брой | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 38 | Диагностичен водач тип VІІ | Диагностични водачи 0,035/180-260 с максимална опора “extra stiff” | брой | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 39 | Диагностичен водач тип VІІІ | Диагностични водачи 0,032/175-260 J и прави | брой | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 40 | Диагностичен водач тип ІХ | Диагностични водачи Специален –Steerable magic torgue | брой | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 41 | Диагностичен водач тип Х | Диагностични водачи С двойно тефлоново покритие / PTFE/FEP/ на намотката | брой | 400 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 42 | Диагностичен водач тип ХІ | Диагностични водачи 0.038/180 с максимална опора extra stiff | брой | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 43 | Диагностичен водъч за смяна на катетър | Диагностични за смяна на катетър amplatz extra stiff с диаметър 0.032/0.035/0.038” и дължина 260 см, J-връх | брой | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 44 | Сетове за трансфеморален достъп тип І | Сетове за трансфеморален достъп: интродюсер сет с хидрофилно покритие- М коут дериват и скосен връх на дилататора; размер 4, 5, 6, 7,8,9,10,11 F; дължина 100, мм "cross-cut"силиконова хемостатична клапа,"snap-on-click of- dilator lock"система, цветови кодове за различните размери, съвместим с 0,025" 0.035",0.038" водач | брой | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 45 | Сетове за трансфеморален достъп тип ІІ | Сетове за трансрадиален достъп: интродюсер сет с хидрофилно покритие-М-коут дериват и скосен връх на дилататора; размер 4, 5, 6, 7,F; дължина 70мм,100 мм, 160мм "cross-cut"силиконова хемостатична клапа,"snap-on-click of- dilator lock"система, цветови кодове за различните размери, съвместим с 0,018" 0.021",0.025" водач | Брой | 600 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 46 | Диагностичен водач тип ХІІ | Диагностични водачи 0,035-0,038“с размери – дължина 150-260см,прави, J-тип, тефлоново покритие | брой | 600 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 47 | Хидрофилен водач | Хидрофилен водач с твърд връх, дебелина 0,021-0,35“,минимална дължина 180см, максимална дължина 260 см., прав, J-тип | брой | 160 |  |  | 0 | 0 | 0
| ІV. |  | ДИАГНОСТИЧНИ КАТЕТРИ ЗА КАРДИОЛОГИЧНА ДЕЙНОСТ | [6 empty] | 0
0 | 48 | Ангиографски диагностичен катетър тип І | Ангиографски диагностичен катетър сдвойна метална мрежа към лумена,трайна извивка;гладка вътрешна повърхност с протекция за въртешна тромбоза мек атравматичен връх без оплетка тип Tiger-I;тип Judkins-left *rigt-100см , от 5Fr | брой | 800 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 49 | Ангиографски диагностичен катетър тип ІІ | Ангиографски диагностичен катетър с оплетка от 16 нишки, тип "Judkins"-ляв и десен, мек атравматичен връх без оплетка 3.5 4.0 5.0, 100 см, от 4Fr/5Fr./6Fr.; вътрешен диаметър 0,044 Ø, ∆mm² 115%, с висок 1:1 torque response, цветна кодировка | брой | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 50 | Ангиографски диагностичен катетър тип ІІІ | Ангиографски диагностичен катетър с оплетка от 16 нишки, мек атравматичен връх без оплетка тип"MPA1"/ “MPA2 "AL1”/”AL2”/”AL3” AR1MOD”/”AR2MOD, "IM" 100 см, от 4Fr/5Fr./6Fr.; вътрешен диаметър 0,044 Ø, | брой | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 51 | Ангиографски диагностичен катетър тип ІV | Ангиографски диагностичен катетър с оплетка от 16 нишки, мек атравматичен връх без оплетка тип "TIG 24", 100 см,5и6Fr.; вътрешен диаметър 0,044 Ø, ∆mm² 115%, с висок 1:1 torque response, цветна кодировка | брой | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 52 | Ангиографски диагностичен катетър тип V | Ангиографски диагностичен катетър с оплетка от 16 нишки, мек атравматичен връх без оплетка тип "Pigtail" 110/130 смправ и ангулиран , от 4Fr/5Fr./6Fr.; вътрешен диаметър 0,044 Ø, ∆mm² 115%, с висок 1:1 torque response,цветна кодировка | брой | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 53 | М-Хидрофилни ангиографски катери | М-Хидрофилни ангиографски катери за доставка на контраст, емболизационен материал , водачи и микрокатетри- 4F/вътр.лумен-0.041"/ и 5F/вътр.лумен-0.043"/ . Единичен SUS braid за 5F и двоен SUS braid за 4F.Специални криви и дължини от 65 см до 150см прави за реканализации на долни крайници , Yashiro 3D shape за по-лесен достъп на tr.celliacus,COE 2, JB1,JB2. | брой | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 54 | Диагностични катетри тип І | Диагностични катетри 4,5,6 F със SUS-brade/усилени/ и М-хидрофилно покритие /включително специални радиални катери Tiger I,II- удобен за диагностика на двете коронарни артерии при ОМИ ,ElGamal-2,AL type NTR/ | брой | 160 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 55 | Диагностични катетри тип ІІ | Диагностичен катетър JL - двойна стоманена външна уплетка, с вътрешно покритие от тефлон позволяващ лесно поставяне по водача. С външен диаметър 2мм и вътрешен 1,48мм. Дължина 100см, диаметър 4/5 и 6fr.Вид на катетъра Judkins Left. Размери 3,5/4/4,5/ 5 и 6. | брой | 600 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 56 | Диагностични катетри тип ІІІ | Диагностичен катетър JR - двойна стоманена външна уплетка, с вътрешно покритие от тефлон позволяващ лесно поставяне по водача. С външен диаметър 2мм и вътрешен 1,48мм. Дължина 100см, диаметър 4/5 и 6fr.Вид на катетъра Judkins Right . Размери 3,5/4/ 5 и 6. | брой | 600 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 57 | Диагностични катетри тип ІV | Диагностични катетри AL, AL1 и AL2 - двойна стоманена външна уплетка, с вътрешно покритие от тефлон позволяващ лесно поставяне по водача. С външен диаметър 2мм и вътрешен 1,48мм. Дължина 100см, диаметър 4/5 и 6fr.Вид на катетъра Amplatz Left. | брой | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 58 | Диагностични катетри тип V | Диагностичен катетър Pigtail /ангулиран под 145о/ - двойна стоманена външна уплетка, с вътрешно покритие от тефлон позволяващ лесно поставяне по водача. С външен диаметър 2мм и вътрешен 1,48мм. Дължина 110см, диаметър 4/5 и 6fr. | брой | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 59 | Диагностични катетри тип VІ | Диагностичен катетър Tiger - двойна стоманена външна уплетка, с вътрешно покритие от тефлон позволяващ лесно поставяне по водача. С външен диаметър 2мм и вътрешен 1,48мм. Дължина 100см, диаметър 4/5 и 6fr. | брой | 600 |  |  | 0 | 0 | 0
| V. |  | ВЪВЕЖДАЩИ КОРОНАРНИ КАТЕТРИ ЗА КАРДИОЛОГИЧНА ДЕЙНОСТ | [6 empty] | 0
0 | 60 | Въвеждащ коронарен катетър тип І | Въвеждащи катетри с вътрешен диаметър; Флексибилна първична крива; Вторична крива с увеличина опора и задържане на кривата; Vest-Tech Nylon технология за повишена рентгенова видимост 5F-0.058” , 6F-0.071” , 7F-0.081” , 8F-0.09”. Позволяващ кисинг-балон техника. | брой | 800 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 61 | Въвеждащ коронарен катетър тип ІІ | ID 5F =0.059’’ ; 6F = 0.071’’ ; 7F = 0.081’’; Terumo Zone технология | брой | 300 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 62 | Въвеждащ коронарен катетър тип ІІІ | Вътрешен диаметър по цялата дължина,както следва: 6F - .070”; 7F - .078”; 8F - . 088”; 9F - .098”; хибридна оплетка – от неръждаема стомана; брайт тип; найлоново покритие; PTFE вътрешно покритие; Рентгено позитивен връх; Пет-сегментен дизайн; Специален – long tip-16мм. Ултра мек връх, без странични дупки; 5F – уникално; екстра бек-ъп; 3 –D | брой | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 63 | Въвеждащ коронарен катетър тип ІV | Дилатационни/водeщи/ коронарни катетри вътрешен диаметър по цялата дължина, както следва: 5F - .057', 6F - .070", 7F- .078", 8F- .088", JR,JL, AL,AR,LCB, RCB,SBS,IM | брой | 800 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 64 | Въвеждащ коронарен катетър тип V | Водещи катетри с ID 5F = 0.058”; 6F= 0.071”, 7F= 0.082”,8F=0.091"; Zone технология, вътрешна оплетка от стоманени нишки/ технология за устойчивост при усукване/,мек атравматичен връх,специални радиални профили тип Bypas, Tiger , 100 см , 125 cm 6F MPA, с хидрофилно покритие с изключение на дисталните 7см и проксималните 25см, със и без странични дупки. | Брой | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 65 | Въвеждащ коронарен катетър тип VІ | ID 5F = 0.059”; 6F= 0.071”, 7F= 0.081”; Terumo Zone технология, вътрешна /стоманени нишки /SUS braid double mesh технология/ за устойчивост при усукване,мек атравматичен връх,специални радиални профили тип Ikari, Bypas, Tiger с повишена опора за лява и дясна коронарни артерии, М-хидрофилно покритие | Брой | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
| VІ. |  | ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНСУМАТИВ ЗА КАРДИОЛОГИЧНА ДЕЙНОСТ | [6 empty] | 0
0
0 | 66 | Стерилен чувал за инструментална маса | Стерилен чувал за инструментална маса 145/80 см | брой | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 67 | Стерилен чувал за Рьонтг | Стерилен чувал за Рьонтг защита на ангио маса 90/90 см | брой | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 68 | Стерилен чувал за покриване на Ангио апарата | Стерилен чувал с диаметър 50 см за покриване на Ангио апарата | брой | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 69 | Камери за инвазивно налягане | Камери за инвазивно налягане съвместими с Хемодинамична ст-я | брой | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 70 | Филтър за вена кава сет | Филтър за вена кава сет, перманенти и временни | брой | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 71 | Y-конектори | Y-конектори 9,5 Fr лумен с ротиращ адаптор и чрез натиск | брой | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 72 | Ротаторна хемостатична клапа | Ротаторна хемостатична клапа с механизъм чрез щракване с външен диаметър < 0.096 | брой | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 73 | Инфлатор за налягане | Инфлатор за налягане с 20 мл вместимост спринцовка20/20 И 20 – 30 Indeflator inflation device | брой | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 74 | Кит с инфлатор за налягане | Кит с инфлатор за налягане (с 10 или 20 мл. вместимост и с край от поликарбонат), хемостатична клапа с механизъм чрез натиск, 0.096/2.44, ангиографска игла, торкер 0.009-0.018 инча-copilot | Брой | 300 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 75 | Сет за инжектиране на контрастни материи | Сет за инжектиране на контрастни материи, включващ: спринцовка 150ml; за инжектор MEDRAD-V тубус 27см дълъг и извит за впръскване на контраста | брой | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 76 | Ангиографски коронарно-контролни спринцовки | Ангиографски коронарно-контролни спринцовки от полипропилен, градуирани, с бутало и ограничител, подсилена и фиксирана Luer-Lock, 12 мл | брой | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 77 | Автоматична спринцовка | Автоматична спринцовка с манометър сет (инфлационни спринцовки) до 20 атм | брой | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 78 | Автоматична спринцовка | Автоматична спринцовка с манометър сет (инфлационни спринцовки) до 30 атм, обем 25 мл. | брой | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 79 | Ротатор за водач | Ротатор за водач 0.014 инча/за водач 0.35 | брой | 120 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 80 | Въвеждаща, нережеща игла | Въвеждаща, нережеща игла за водач 0.014 инча метална | брой | 160 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 81 | Хемостатичен “push-click” | Хемостатичен “push-click” У-конектор • У-конектор тип “push-click”, интродюсерна игла, 15 см линия за високо налягане | брой | 160 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 82 | Сет инфлационна спринцовка | Сет инфлационна спринцовка • Инфлационна спринцовка. Максимално налягане 30 bar. Обем на спринцовката 25 ml. Съдържа:Спринцовка (insufllator); Y-конектор; Торкер; Интродюсерна игла. | брой | 160 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 83 | Въвеждаща игла•Интродюсерна игла. | Въвеждаща игла•Интродюсерна игла. Размери: 18G x 7 cm, 18G x 6.5 cm, 20G x 3.8 cm, 20G x 4.0 cm, 21G x 4.0 cm | брой | 160 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 84 | Манифолд•Десни манифолд кранчета за високо налягане | Манифолд•Десни манифолд кранчета за високо налягане, с два и три порта, “Block body” и „Half body” 250/500 PSI, right OFF, right ON | брой | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 85 | Спринцовки с гумено бутало | Спринцовки с гумено бутало-20сс и винт активно закрепена към катетъра-Медификс | брой | 3000 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 86 | Лайтунг за високо налягане | Лайтунг за високо налягане –от инжектора до катетъра гъвкав 95 см | Брой | 140 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 87 | Кранче за високо налягане | Кранче за високо налягане | Брой | 160 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 88 | Камера за трансдюсер | Камера за трансдюсер за налягане на контрапулсатора | Брой | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 89 | Лайтунг | Лайтунг –дълъг и къс от манифолд до камера за налягане | Брой | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 90 | Система за контрастна материя | Система за контрастна материя от опаковката до манифолда | Брой | 400 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 91 | Iopromide | Iopromide 370/50 | бр. | 2400 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 92 | Iopromide | Iopromide 370/100 | бр. | 2400 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 93 | Iopromide | Iopromide 370/200 | бр. | 2400 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 94 | Gadobutrol | Gadobutrol 7,5ml | бр. | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 95 | Gadobutrol | Gadobutrol 15ml | бр. | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 96 | Gadopentetic acid | Gadopentetic acid 20ml | бр. | 400 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 97 | Скалпел еднократен | Скалпел еднократен с равна режеща повърхност и коремчест-№7 и № 11 | брой | 400 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 98 | Нерезорбируеми конци | Нерезорбируеми конци 2/0с игла - полифиламентен | Кутия | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 99 | Резорбируем конец | Резорбируем конец 2/0 с игла – polyglaktin 8х70см | Кутия | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 100 | Интакардиални игли | Интакардиални игли | кутия | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 101 | Ангиографски сет-комплект | Ангиографски сет-комплект две стерилни престилки ; с манифолд с лайтунг 2 бр и система за контраст; легенче за хепаринизиран серум; скалпел;тампон за почистване на оперативно поле;ангиографски чаршаф-с 4 отвора- радиален и феморален достъп 200/300см ;найлонова защита за ЛАП-кръгла-60см и 60/80см-квадрат;150/200см чаршаф за стерилна маса | Брой сетове | 600 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 102 | Ангиографски еднократен нетъкан текстилен чаршаф- | Ангиографски еднократен нетъкан текстилен чаршаф-200/300 и втори 150/200см с две найлонови защити и тампон за почистване на оперативно поле- с две серилни усилени престилки | Брои ангио сет | 800 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 103 | Къс лайтунг | Къс лайтунг с трипънто кранче | брой | 800 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 104 | Еднократни текстилни, нетъкани, стерилни престилки | Еднократни текстилни, нетъкани, стерилни престилки за персонал в различни размери усилено попиващи | Брой | 5000 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 105 | Еднократни стерилни ръкавици | Еднократни стерилни ръкавици-противоалергични в различни размери | брой | 6000 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 106 | Еднократни гъби за измиване на ръцете | Еднократни гъби за измиване на ръцете предоперативно на екипа с йод | брой | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 107 | Разтвор за почистване на опративно поле | Разтвор за почистване на опративно поле и пункционно място – 1 l | шише | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 108 | Разтвор за дезинфекция на ръце и повърхности. | Разтвор за дезинфекция на ръце и повърхности. | шише | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 109 | Електродни лепенки за хемодинамична станция | Електродни лепенки за хемодинамична станция | пакет | 400 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 110 | Компресивно устройство за контролирана хемостаза | Компресивно устройство за контролирана хемостаза след радиална процедура, със самозалепваща се прозрачна гривна и зелен прицелен маркер, контролирано раздуване с въздух с обем 13мл/18мл, две дължини - 21см и 26см | брой | 400 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 111 | Балони за контрапулсация- | Балони за контрапулсация-контрапулсатор Datascope-7,5F-System 98XT | брой | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 112 | Сет за перикардиоцентеза с включена пункционна игла | Сет за перикардиоцентеза с включена пункционна игла 18G, 120 mm. Съдържа:- Пункционна игла 18G, 120 mm; - Дренажен катетър с мандрен; - Дилататор Intradyn F6 с разцепващи се интродюсерни маншети; - Канюла Sterican размер 0.9х70мм; - Скалпел за еднократна употреба Cutfix; - Торбичка за секрети с обем 1500 мл;- Помпено устройство; - Спринцовка Omnifix с луер-лок 50мл;- Спринцовка Omnifix с луер-лок 10мл;- Диагностичен водач J3 | брой | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 113 | Марли квадратни | Марли квадратни 10/10 см-пакет | пакет | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 114 | Еднократни „микулич” компреси | Еднократни „микулич” компреси | брой | 400 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 115 | Еднократни празни пластмасови спринцовки | Еднократни празни пластмасови спринцовки - 150 мл., съвместими с инжектор MEDRAD-V | брой | 140 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 116 | Ангиографски спринцовки с уши 12 мл | Ангиографски спринцовки с уши /латерални крилца/, ротарищ адаптор и гумено бутало 12 мл. | брой | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 117 | Ангиографски спринцовки с уши 20 мл | Ангиографски спринцовки с уши /латерални крилца/, ротарищ адаптор и гумено бутало 20 мл. | брой | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 118 | Спринцовка за инжектомат MEDRAD-V | Спринцовка за инжектомат MEDRAD-V / стъклени/ - 150 мл | брой | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 119 | Спринцовка за MEDRAD-V 6000 | Спринцовка за MEDRAD-V 6000 / пласмасови / - 150 мл | брой | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 120 | ФемоСтоп Консуматив | ФемоСтоп Консуматив /лента, купол, спирателен кран/ | брой | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 121 | Тестове - плочка за Вирусологична експресна диагностика HBsAg- | Тестове - плочка за Вирусологична експресна диагностика HBsAg- 50 теста в кутия | брой | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 122 | Тестове - плочка за Вирусологична експресна диагностика HCV | Тестове - плочка за Вирусологична експресна диагностика HCV-50 теста в кутия | брой | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 123 | Тестове - плочка за Вирусологична експресна диагностика HIV | Тестове - плочка за Вирусологична експресна диагностика HIV - 100 теста в кутия | брой | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 124 | Тестове - плочка за Вирусологична експресна диагностика-Siphilis | Тестове - плочка за Вирусологична експресна диагностика-Siphilis 100 теста в кутия | брой | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 125 | ФемоСтоп Компресионна арка | ФемоСтоп Компресионна арка | брой | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 126 | ФемоСтоп Помпа | ФемоСтоп Помпа | брой | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 127 | Дивайс - щипка за изваждане на чужди тела | Дивайс - щипка за изваждане на чужди тела | брой | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 128 | Дивайс - бримка за изваждане на чужди тела | Дивайс - бримка за изваждане на чужди тела | брой | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 129 | Стерилен,еднократен ,трислоен чаршаф за малки процедури | Стерилен,еднократен ,трислоен чаршаф за малки процедури,от нетъкан текстил,193x315 cм. с фенестрация 15x15 см. с подсилена и абсорбираща зона около нея 51x67 см. и лепяща част за позициониране. Стерилен еднократен двуслоен чаршаф, от нетъкан текстил с размер 112х150см. 2 броя стерилна еднократна хирургична престилка от SMS стандартна , трислоен водонепропусклив дишащ нетъкан материал с междинен слой от микрофибри, възпрепятстващ преминаването на течности и бактерии, ниска степен на отделяне на мъх и висока устойчивост на късане, реглан ръкави,плетен маншет,двойно припокриване на гърба и велкро връзки около врата,опаковани в комплект с две попиващи кърпи в двуслойна опаковка .Размер L -дължина 134 см. и размер XL-дължина 144 см. | Брой сетове | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 130 | Стерилен еднократен ангиографски чаршаф за радиален и феморален достъп- | Стерилен еднократен ангиографски чаршаф за радиален и феморален достъп-нетъкан текстил ,SMS ,трислоен -380х240 см, с два радиални отвора-овални,12х7,6см ,два феморални отвора с диаметър 12,7 см.Прозрачни зони от двете страни с размер 63х350см.Допълнителен слой с висока абсорбция около отворите. | Брой сетове | 1200 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 131 | Ангиографски еднократен нетъкан текстилен чаршаф- | Ангиографски еднократен нетъкан текстилен чаршаф-200/300 и втори 150/200см с две найлонови защити и тампон за почистване на оперативно поле- с две серилни усилени престилки | Брои ангио сет | 1600 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 132 | Плочка MANIFOLD 2 и 3 порта-двупътни | Плочка MANIFOLD 2 и 3 порта-двупътни, затворена версия, за високо 70 BAR налягане, с ротиращ адаптор разположен от дясната страна с жълто кранче | брой | 400 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 133 | Опаковъчна хартия 90/200 | Опаковъчна хартия 90/200 | брой | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 134 | Опаковъчна хартия 75/200 | Опаковъчна хартия 75/200 | брой | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 135 | Опаковъчна хартия 100/200 | Опаковъчна хартия 100/200 | брой | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 136 | Опаковъчна хартия 150/200 | Опаковъчна хартия 150/200 | брой | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 137 | Опаковъчна хартия 200/200 | Опаковъчна хартия 200/200 | брой | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 138 | Опаковъчна хартия 250/200 | Опаковъчна хартия 250/200 | брой | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 139 | Комплект за стерилизация AR-11 | Комплект за стерилизация AR-11 | брой | 24 |  |  | 0 | 0 | 0
| VІІ |  | КОНСУМАТИВИ ЗА ЕМБОЛИЗАЦИЯ НА МОЗЪЧНИ АНЕВРИЗМИ И АРТЕРИО-ВЕНОЗНИ МАЛФОРМАЦИИ | [6 empty] | 0
0 | 140 | Система за емболизация на интракраниални(вътрешночерепни ) аневризми | Система за емболизация на интракраниални(вътрешночерепни ) аневризми, състояща се от отделяща се намотка изработена от платина- волфрам, прикрепени към водач от неръждаема стомана; стерилизирани с етилен диоксид; за еднократна употреба;Проектиран с по-меки и по-кратки възли и съединения осигуряващи намален обратен тласък за по-добър контрол и стабилност.Подобрена устойчивост на разтягане,позволяващо контролирано репозициониране.По-тъмен радиоконтрастен маркер за по добра визуализация.Флуороскопен защитен маркер-предназначен за намаляване времето за експониране и облъчване.Съчетава предимствата на 360º форма с биполярен водач, предназначен да оптимизира доставянето и отделянето на намотката. Използва се с ръчна електролитна система за отделяне на намотката; четири различни дизайна на намотките: включващи 360° Стандарт с р-ри: вторичен диаметър в мм/дължина в интрадюсер в см – 3/6; 3/8; 4/8; 4/10; 5/15; 6/15; 7/15; 7/20; 8/20; 9/20; 9/30; 10/30; 11/30; 12/30; 13/30; 14/40, 360° Софт с р-ри: вторичен диаметър в мм/дължина в интрадюсер в см – 2/4; 3/6; 3/8; 4/6; 4/8; 4/10; 5/10; 5/15; 6/10; 6/15; 7/15; 7/20; 9/20; 9/30; 10/30; 11/30; 12/30; 13/30; 14/30, 360° Ултра с р-ри: вторичен диаметър в мм/дължина в интрадюсер в см – 2/3; 2/4; 2,5/4; 3/4; 3/6; 3/8; 4/6; 4/8; 4/10; 5/10, и Спирални Ултра с р-ри: вторичен диаметър в мм/дължина в интрадюсер в см – 2/1; 2/2; 2/3; 2/4; 2/6; 2,5/3; 2,5/4; 2,5/6; 3/4; 3/6; 3/8; 4/6; 4/8. Всички намотки са устойчиви на разтегляне.Не съдържа латекс. | брой | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 141 | Ръчна електролитна система за отделяне на намотката | Ръчна електролитна система за отделяне на намотката.Системата е проектирана за по бърз и подобрен процес на отделяне .Подобрен контрол и обратна връзка.Системата е снабдена с 5 светлинни и звукови индикатора отразяващи правилното функциониране и улеснен процес на отделяне на намотката.Пълна съвместимост и бърза настройка при използването с койлове и свързващ кабел. Стерилизирани с етилен диоксид. | брой | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 142 | Стент система | Стент система, системата съдържа: ултра тънък саморазтварящ се нитинилов стент с четири рентгеноконтрастни маркера на всеки край ( дистален и проксимален); дизайн на клетката – отворен; три конектора между клетъчните елементи, диаметър в мм: 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5; дължина в мм: 30, 20, 15; гъвкав OTW микрокатетър - 3F с дистален маркер, Материал-никелово-титаниева сплав, използваемадължина 131см, OD на дисталния шафт 2,8F, OD на на проксималния шафт 3F; 2F стабилизиращ катетър с дистален тип маркерсъс скосена тръбна структура от неръждаема стомана в проксималния край, спирално нарязана транзитна зона.Средна и дистална оплетка на шафта.Лазерно гравиран маркер в дисталния край, използваема дължина 150см, OD 2F .Сваляща се обвивка , подпомагаща въвеждането на водача в 3F микрокатетъра .Сваляемата обвивка е предварително поставена на върха на катетъра 3F с микросистема за доставка. .Въртяща хемостатична клапа – една, предоставена с катетъра 3F с микросистема за доставка и една, предоставена със стабилизиращия катетър 2F..Стентовата система с микросистема на доставка е показана като съвместима с ЯМР в ЯМР системи, опериращи с полева сила от 1.5 Тесли или по-малко. Стерилизиран с етилен диоксид; за еднократна употреба | брой | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 143 | Премонтирана саморазширяваща се система | Премонтирана саморазширяваща се система със специална оплетка за отклоняване на потока при торбовидни и вретеновидни черепно мозъчни аневризми. Устройството е монтирано OTW на микрокатетър за доставка и пушер.Материал на оплетката –сплав кобалт-хром, Материал на рентгеноконтрастните маркери- 92% платина ,8% волфрам. Диаметър-3мм;4мм;5мм;Дължина-15мм;20мм;25мм;30мм;40мм;50мм.Маркирани жички -12бр осигуряважи перфектна флуороскопска визуализация..Жички за оплетката-72 бр;96бр сплетени под ъгъл от 115градуса в зависимост от дължината.Плътност на порите на квадратен мм-20-34.Дължина на системата за доставка-135см.Не съдържа латекс. | брой | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 144 | Оклузионен балон катетър с един лумен и балон в дисталния край | Оклузионен балон катетър с един лумен и балон в дисталния край.Предлага се в два варианта :комплайънт и супер комплайънт.Радиоконтрастни маркери в дисталния и проксималния край.Хидрофилно покритие в дисталния край.Препорачъна употреба върху водач 0.14инч..Размери:Трансформ комлайънт – диаметър на балона/дължина на балона 3мм/10мм;3мм/15мм;4мм/10мм;4мм/15мм;4мм/20мм;4мм/30мм;5мм/10мм;5мм/15мм;5мм/20мм;5мм/30мм; Трансформ супер комплайънт - диаметър на балона/дължина на балона:3мм/4мм;4мм/7мм;4мм/10мм;7мм/7мм;7мм/10мм;7мм/15мм; Не съдържа латекс.Стерилизиран с етилен оксид. | брой | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 145 | Водач тип І | Водач с кръгла стоманена сърцевина в проксималния край и хидрофилно покритие на дисталния сегмент, Тефлоново покритие на проксималния шафт проектирано за подобряване проследяването и манипулирането на водача в рамките на микрокатетъра. Специални нитинолови структури в дисталния край предаващи ефективно въртящия момент от проксималният до дисталния край проектирани за стандартен и за мек връх. Гъвкав атравматичен връх-тип плоска панделкас уникална структура изграден от специална сплав платина- волфрам,осигуряваща подобрена флуороскопска визуализация в дисталния край с дължина в зависимост от ОD на водача .Предлагасе в два модела: проксимален/дистален OD – 0,012in/0,010in - обща дължина 200см; 300см, дължина на дисталния сегмент 55см; проксимален/дистален OD – 0,014in - дължина 200см; 300см, дължина на дисталния сегмент 35см, 45см .Стерилизиран с етилен диоксид; за еднократна употреба. | брой | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 146 | Водач тип ІІ | Водач с установен невроваскуларен достъп и доказан контрол.Тефлоново проксимално покритие проектирано за подобряване проследяването и манипулирането на водача в рамките на микрокатетъра.Материал на сърцевината сцитаниумна сплав с уникална кристална структура,за подобрено предаване на въртящия момент и контролиране в дисталния край..Предлага се в три модела: проксимален/дистален OD – 0,014in – обща дължина 182см, 205см, радиоконтрастна дължина 39см, обвити с радиоконтрастен полимер с волфрам с хидрофилно покритие; според профила на върха – стандарт,мек връх,флопи и платина,; проксимален /дистален OD – 0,014in – обща дължина 300см, радиоконтрастна дължина 40см, обвити с радиоконтрастен полимер и покрити с хидрофилно покритие; според профила на върха- ExtraSupport, флопи; проксимален/дистален OD – 0,010in – обща дължина 205см, радиоконтрастна дължина 62см, обвити с радиоконтрастен полимер и покрити с хидрофилно покритие; Стерилизирани с етилен диоксид. За еднократна употреба | брой | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 147 | Микрокатетри тип І | Микрокатетри покрити със специално полимерно покритие хидроелен , намаляващо триенето по време на манипулация; с единичен лумен; радиоконтрастен връх, улесняващ визуализацията; Според формата на върха - 45; 90; J; C; S и прав; 1,7F профил на дисталния край;вътрешен диаметър 0,0165in; съвместим с водач 0,014in;Крайна /Дистална дължина– 150см/6см; Проксимален /Дистален OD – 2,4F/ 1,7F.Проксимален /Дистален ID: 0,0165 “ / 0,0165”; минимален I.D на водещия катетър 0,038”. Не съдържа латекс | брой | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 148 | Микрокатетри тип ІІ | Микрокатетри изработени от multi-durometer resin, подсилена с оплетка от неръждаемастомана, с преход от три слоя проксимално до един слой дистално, с цел подобряване на съотношението I.D/O.D; според формата на върха - 45; 90; J; C; S и прав; Total/ Distal Length – 150см/6см; Proximal/ Distal OD – 2,6F/ 2,0F; Proximal/Distal ID: 0,019 “ / 0,019”; минимален I.D на водещия катетър 0,042”; севместим с водач 0,014”- 0,016” | брой | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 149 | Еднолуменен катетър | Еднолуменен катетър от неръждаема стомана с уникална двойна оплетка осигуряваща гъвкавост и контрол на дисталния край.Гъвкавия дистален край осигурява подобрена навигация през трудна анатомия.Мек и очертан връх проектиран за атравматична навигация.Осигурява мнократно подобрен контрол на върха на микрокатетъра ,стабилизира .Устойчив на усукване и огъване .Размери:OD/ID -3.9Fr/2.9FR Дължина 125см.; 3.9F (0.050" / 1.30 mm)/ 0.038" (2.9F / 0.9 mm) Дължина -136 cm; 4.3F (0.056" / 1.45 mm) /0.044" (3.3F / 1.1 mm) Дължина -115см,130см,136см.; 5.2F (0.068" / 1.75 mm) /0.057" (4.3F / 1.4 mm) Дължина 115см,125см.Не съдържа латекс. | брой | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 150 | Водещи катетри тип І | Водещи катетри 5F-8F, три различни форми на върха- 40°Ангелиран , Multipurpose и прав, две размерана дължината- 90см и 100см | брой | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 151 | Микро водачи | Микро водачи с тефлоново покритие от материал-Stainless steel "AISI 304" + Platinum с размери: диаметър- 0.007"(0.18 mm), 0.009"(0.22 mm), 0.014"(0.36 mm);дължина-175,190,200 cm | брой | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 152 | Водещи катетри тип ІІ | Водещи катетри за емболизация на мозъчни аневризми и AVM с тристъпкова промяна флексибилноста им | брой | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 153 | Платинени спирали и транспортни системи | Платинени спирали и транспортни системи с механизъм за механично или хидравличното им отделяне ( MDS система ) | брой | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 154 | Микрокатетри тип ІІІ | Микрокатетри-материал PUR SIL-с прогресираща гъвкавост и еластичност от проксималната към дисталната част по хода на катетъра/2.7Fx120,2.4Fx30,1.8Fx3,1.2Fx12/ с размери:диаметър-1.2,1.5,1.8,2.4F;дължина-155,165 cm | брой | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 155 | Саморазгъващ се нитинолов стент за мозъчни артерии тип І | Саморазгъващ се нитинолов стент за мозъчни артерии с диаметър от 2 до 9 мм и дължина от 12 до 95 мм изграден от 12 нишки, от които 10 (Nitinol) и 2 (ORX Platinum) рентген позитивни | брой | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 156 | Саморазгъващ се нитинолов стент за мозъчни артерии тип ІІ | Саморазгъващ се нитинолов стент за мозъчни артерии изграден от 48 нишки, от които 40 (Nitinol) 8 (ORX Platinum) рентген позитивни | брой | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 157 | Балонно разширяващ се платинен стент за мозъчни артерии | Балонно разширяващ се платинен стент за мозъчни артерии с диаметър от 3.2 до 4.8 мм | брой | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 158 | Система за механична екстракция на тромб | Система за механична екстракция на тромб от мозъчна артерия с максимален диаметър 4 мм изградена от 12 нишки от които 2 (ORX Platinum) рентген позитивни | брой | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 159 | Емболични сфери с трисакрил и желатин | Емболични сфери с трисакрил и желатин; Хидрофилна повърхност и сферична форма за предотвратяване на агрегация в катетъра, лумена и съдовете. Компресия до 33%, улесняваща плавният преход при микрокатетри. Напълно съвместими със свойствата за адхезия на клетките. | брой | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
| VІІІ |  | ПРОТЕЗИ И ИНТРОДЮСЕРИ ЗА ПЕРИФЕРНА АНГИОПЛАСТИКА | [6 empty] | 0
0 | 160 | Водещ катетър тип І | 0.035”, 45cm-прав и контралатерален 100 см-прав; Материал: неръждаема стомана и полимер ; Шафт:подсилен със стоманени нишки; Рентген-позитивен маркер | брой | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 161 | Водещ катетър тип ІІ | 5-6-7-8 F водещ катетър-дезиле предназначен за въвеждане на диагностичен и интервенционален консуматив за долни крайници,ренални и каротидни артерии.Атравматичен М-хидрофилно покритие, усилена среда със стоманена спирала,златен маркер на 5 мм от дисталния край,уширен вътр.лумен:за 5F-1,9мм, 6F-2,2мм,7F-2.5мм,8F-2.9мм.Дължина - 45см.Профили - MPA,RDC,Straight,Lima,HS | брой | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 162 | Водещ катетър тип ІІІ | 6-7-8 F водещ катетър-дезиле предназначен за въвеждане на диагностичен и интервенционален консуматив за долни крайници,ренални и каротидни артерии.Атравматичен М-хидрофилно покритие, усилена среда със стоманена спирала,златен маркер на 5 мм от дисталния край,уширен вътр.лумен:за 5F-1,9мм, 6F-2,2мм,7F-2.5мм,8F-2.9мм.Дължина - 65см .Профили - Straight | брой | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 163 | Водещ катетър тип ІV | 5-6-7-8 F водещ катетър-дезиле предназначен за въвеждане на диагностичен и интервенционален консуматив за долни крайници,ренални и каротидни артерии.Атравматичен М-хидрофилно покритие, усилена среда със стоманена спирала,златен маркер на 5 мм от дисталния край,уширен вътр.лумен:за 5F-1,9мм, 6F-2,2мм,7F-2.5мм,8F-2.9мм.Дължина - 90см .Профили - MPA,Straight | брой | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 164 | Интродюсер шит 18 F | Интродюсер шит 18 F | брой | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 165 | Интродюсер шит 12 F | Интродюсер шит 12 F | брой | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 166 | Кранче за високо налягане | Кранче за високо налягане | брой | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 167 | Плочка MANIFOLD | Плочка MANIFOLD 2 порта-двупътни, затворена версия, за високо 70 BAR налягане, с ротиращ адаптор разположен от дясната страна | брой | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 168 | Пункционни игли за водачи | Пункционни игли за водачи от 0.025-0,035", до 20 G, 4 и 7 см. | брой | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 169 | Сетове за микропунктура | Сетове за микропунктура 4 - 6 Fr, за водач 0,018", с дължина 40 см, J-връх и игла 4-7 см | брой | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 170 | Флексорни интродюсери тип І | Флексорни интродюсери за микропунктура при радиален достъп, сетове 5 и 6 Fr, водач 0,018" с дължина 13 см. и нитинолов водач | брой | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 171 | Флексорни интродюсери тип ІІ | Флексорни интродюсери 6 -8 FR, за водач 0,038", с дължини 45 и 90 см и рентгенопозитивен връх | брой | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 172 | Големи интродюсер-сетове | Големи интродюсер-сетове 12, 14 и 16 FR, за водач 0,038", дължина 30 см | брой | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 173 | Дълъг Мълинс интродюсер | Дълъг Мълинс интродюсер 7-9 FR, за водач 0,038", дължина 75 см, с рентгенопозитивен връх | брой | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 174 | Водач за допълнителна поддръжка | Водач за допълнителна поддръжка /EXTRA SUPPORT/ с висока проходимост тип Roadrunner за водач 0.018", дължини 180 и 300 см. | брой | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 175 | Амплатц ултра твърд водач | Амплатц ултра твърд водач 0,035" 260 см - с 3 мм радиус на върха и 14 см дълъг мек J връх | брой | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
| ІХ |  | БАЛОНИ ЗА ПЕРИФЕРНА АНГИОПЛАСТИКА | [6 empty] | 0
0 | 176 | Балон тип І | Балон катетър за PTA в периферните съдове, включително илиачна, бедрена, инфрапоплитеална, подколенна и бъбречна артерии; за третиране на обструктивни лезии по рождение или придобити артерио-венозни диализни фистули; Монораил и OTW; съвместим с с 0,14" водач; полукомплиантен балон с ултра нисък профил и нисък профил на върха (с безшевен, заострен дизайн); платформата на MR е за бърз обмен на катетъра, а платформата на OTW - over-the-wire катетър, всяка с коаксиален дизайн на шафта; катетъра включва заострен връх (0.017") - материал NyBax; работни дължини 90см и 150см; 2мм платина-иридиеви рентгеноконтрастни маркери; игла с луер порт - за промиване дисталния вътрешен лумен преди поставяне на подходящи водачи за Monorail балон катетъра; проксималната част на балона е покрита с хидрофилно Bioslide™ и хидрофобно Xtra™ покритие; диаметри на балона в мм: 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; дължини в мм: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 220; | брой | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 177 | Балон тип ІІ | Балон катетър за PTA в периферните съдове, включително илиачна, бедрена, инфрапоплитеална, подколенна, илио-феморална и бъбречна артерии; за третиране на обструктивни лезии по рождение или придобити артерио-венозни диализни фистули; за постдилатация при стентиране на периферни съдове със саморазтварящи се или разтварящи се с балон стентове; MR и OTW с полукомплиантен балон близо до дисталния край – материал Pebax; Nano-composite Slope™ шафт; дисталния участък на двата катетъра, и проксималния на OTW са с двоен, коаксиален лумен; проксималния участък на MR катетъра е с единичен лумен, обвит с неръждаема стомана hypotube; съвместим с с 0,14" водач; катетъра включва заострен връх (0.017"); Работни дължини - 142 см за OTW и 143 см за MR конфигурации, съответно. Катетрите са на разположение в две версии (1.50мм Push версия и 2,00 – 4,00 мм чрез Flex версия), които предоставят различни експлоатационни характеристики за лечение на различни видове на стенози; маркери на проксималната част шафта на 90см и 100см; Хидрофилно (Bioslide ™) покритие - от дисталния край на проксималните маркери на OTW катетъра, и от дисталния край до порта за водача на MR катетъра; хидрофобно (Xtra ™) покритие - от дисталния край до проксималната част на балон за OTW и MR катетрите; размери за Push версията: диаметър в мм: 1,50; дължина в мм: 20; размери за Flex версията: диаметри в мм: 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; дължини в мм: 20; 30; 40; | брой | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 178 | Балон тип ІІІ | Балон катетър за PTA в периферните съдове, включително илиачна, бедрена, подколенна, тибиална, перонеална, субклавия и бъбречна артерии; за третиране на обструктивни лезии по рождение или придобити артерио-венозни диализни фистули; за постдилатация при стентиране на периферни съдове със саморазтварящи се или разтварящи се с балон стентове; OTW тип, с нисък профил на балона и конусовиден връх (0.040" (1.016 mm) - материал NyBax; съвместим с 0,35" водач, некомплиантен; двоен лумен, шафт завършващ в Y конектор; два платина-иридиеви рентгеноконтрастни маркера; лубрикантно покритие Mediglide на балона и върха; RBP – 24 atm; работни дължини на балон катетъра – 40см, 75см, 135см; диаметри на балона в мм: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,12; дължини в мм: 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200, | брой | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 179 | Балон тип ІV | Балон катетър за PTA в периферните съдове, включително илиачна, бедрена, подколенна, илио-феморална, бъбречна и каротидна артерии; за третиране на обструктивни лезии по рождение или придобити артерио-венозни диализни фистули; за постдилатация при стентиране на периферни съдове със саморазтварящи се или разтварящи се с балон стентове; полукомплиантен балон в дисталния край – материал DynaLEAP; коаксиален дизайн на шафта; съвнестим водачи с 0,14"(0,36мм) и с 0,18"(0,46мм); 2 златни рентгеноконтрастни маркера; работни дължини 80см и 135см; хидрофилно Bioslide™ и хидрофобно Xtra™; диаметри на балона в мм: 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 8,0; дължини на балона в мм:10 – 60; | брой | 80 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 180 | Балон тип V | Балон катетър за PTA в периферните съдове, включително илиачна, бедрена, подколенна, илио-феморална и бъбречна артерии; за третиране на обструктивни лезии по рождение или придобити артерио-венозни диализни фистули; за постдилатация при стентиране на периферни съдове със саморазтварящи се или разтварящи се с балон стентове; полукомплиантен балон в дисталния край – материал DynaLEAP; коаксиален дизайн на шафта; съвнестим водачи с 0,14"(0,36мм) и с 0,18"(0,46мм); 2 златни рентгеноконтрастни маркера; работни дължини 40см, 80см и 135см; хидрофилно Bioslide™ и хидрофобно Xtra™; диаметри на балона в мм: 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; дължини на балона в мм:20 – 100; | брой | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 181 | Балон тип VІ | Балон катетър за PTA в периферните съдове, включително илиачна, бедрена, инфрапоплитеална, подколенна, илио-феморална и бъбречна артерии; за третиране на обструктивни лезии по рождение или придобити артерио-венозни диализни фистули; полукомплиантен балон в дисталния край – материал DynaLEAP; коаксиален дизайн на шафта; съвнестим водачи с 0,14"(0,36мм) и с 0,18"(0,46мм); MR и OTW конфигурации; 2 златни рентгеноконтрастни маркера; работни дължини 90см и 150см; хидрофилно Bioslide™ и хидрофобно Xtra™; диаметри на балона в мм: 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; дължини на балона в мм:80; 100; 120; 150; | брой | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 182 | Балон тип VІІ | Режещ балон катетър за периферна ангиопластика: водач:.014”/018”; Катетър: Over The Wire и RX; Scoring element: нитинолов, три спирали; Материал на балона:Nylon ,semicompliant;Шафт: 5F; Интродюсер:6F и 7F; Работна дължина:50,90 и 137 cm; Маркери на балона: 2 набити; Диаметър на балона: 2,0-6,0mm; Дължина на балона: 10-40mm | брой | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 183 | Балон тип VІІІ | Периферни балон катетри за водачи 0.014“,0.018“,0.035“, ентри профил 0.40мм (за 0,014”) и 0.80мм (за 0,35”),Материал PEBAX, Луер заключване от Polycarbonate (PC), Makrolon 2458; Хидрофилно покритие 400мм;Работни дължини 80см, 120см,135см,140см,150см; Размери : Диаметри 1.25мм-12.00мм; Дължини :10мм-280мм | брой | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 184 | Балон тип ІХ | Периферни балон катетри : Съвместимост с водач:0.035”; Материал: SCP; Дизайн на шафт: коаксиален лумен на балона; Покритие: hydrophobic patchwork coating на балона и силикон на шафта- само върху външната повърхност на пликите на балона, така че като се раздуе има ивици, които не са покрити със силикон, което подобрява сцеплението със съда; Нагъване:5 кратно;RBP: 20atm(3-4mm), 16atm(5-6mm), 14atm(7-8mm), 12atm(9-10mm); Размер на интродюсера: 5F(3-7mm)-6F(8-10mm); Работна дължина: 80 и 130cm; Размери: d:3,0-10,0; l:20-200; | брой | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 185 | Балон тип Х | Периферни балон катетри : Съвместимост с водач:0.018”; Материал: SCP(Semi Cristaline Polimer); Дизайн на шафт: coaxial balloon lumen; Покритие: hydrophobic patchwork coating на балона и силикон на шафта- само върху външната повърхност на пликите на балона, така че като се раздуе има ивици, които не са покрити със силикон, което подобрява сцеплението със съда; Нагъване:5 кратно;2 кратно за 170mm; Маркери: набити;Работна дължина: 90 ,130 и 150 cm; Размери: d:2,0-7,0; l:20-200; Интродюсер: 4F(2,0-6mm), 5F(7mm); LONG SIZES: 200 mm за дълги и дифузни лезии | брой | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 186 | Балон тип ХІ | Периферни балон катетри: Съвместимост с водач:0.014”; Материал: SCP(Semi Cristaline Polimer); Покритие: hydrophilic patchwork coating на балона и силикон на шафта- само върху външната повърхност на пликите на балона, така че като се раздуе има ивици, които не са покрити със силикон, което подобрява сцеплението със съда; Нагъване:3 кратно; Маркери: набити; Работна дължина: 90 ,120 и 150 cm; Размери: d:1,5-4,0; l:20-220;Интродюсер: 4F | брой | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 187 | Балон тип ХІІ | Периферен балон за високо налягане.; Съвместимост с водач:0.035”; Материал: Nylon, Pebax; Дизайн на шафт: коаксиален 5.9F; RBP: до 27 атм; Минимален размер на интродюсера 6F: ø 3,0 -8,0 мм; 7F: ø 9,0 -10,0 мм; 8F: ø 12,0 мм; Работна дължина: 40 и 75cm; Размери: d:3,0-12,0; l:20-100; | брой | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 188 | Балон тип ХІІІ | Медикамент излъчващ периферен балон: Съвместимост с водач:0.018”; Материал: SCP(Semi Cristaline Polimer) ПОКРИТИЕ ; Медикамент : Паклитаксел(Paclitaxel) ; Доза на медикамента: 3.0 µg/mm2; Матрица:Butyryl-tri-hexyl citrate (BTHC) ; Шафт: 3.8F, хидрофобно покрит; Маркери: набити; Работна дължина: 90 ,130; Размери: d:3,0-4,0-5,0-6,0-7,0 mm; l:40-80-120mm; Интродюсер: 4F(3,0-4,0mm), 5F(5,0-7,0mm) | Брой | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 189 | Балон тип ХІV | Периферни балон катетри за водачи 0.014“,0.018“,0.035“,Материал PEBAX; Хидрофилно покритие 400мм; Работни дължини 80см, 120см,135см,140см,150см; Размери : Диаметри 1.25мм-5.00мм; 3мм-12мм; 2мм-7мм; Дължини :10мм-80мм, 100мм-280мм. | Брой | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
| Х. |  | ПЕРИФЕРНИ СТЕНТОВЕ И ПРОТЕКТИРАЩИ УСТРОЙСТВА | [6 empty] | 0
0 | 190 | Периферен стент тип І | Материал: неръждаема стомана; Дизайн на стента: спирала; Дизайн на шафта: Bi-lumen; Дължина на шафта: 80 и130cm; RBP:15atm(5-8mm), 13atm(9-10mm); Размери: d:5,0-10,0; l:15-25-38-56; Покритие: ProBio; Технология на термично закрепване на стента; Съвместимост: 5F-7F интродюсер | брой | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 191 | Периферен стент тип ІІ | материал: кобалт-хром; дизайн: двоен хелиокоидален; съотношение метал:свободно пространство: 16/13% и 12/11%; дебелина на стратовете:0,0024”; преминаващ профил:0,037”; дължина на шафта:140cm; маркери:platinum iridium, набити ; покритие: PROBIO /силиконов карбид/; диаметри: 2.0-5.0; дължини: 9-13-15-18-20-22-26-30-35-40. | брой | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 192 | Периферен стент тип ІІІ | Ренален стент: Материал: Cobalt Chromium(L-605); Водач: .014”;Дизайн на стента: двойна спирала; Дизайн на шафта: Hypotube EFT(Enhanced Force Transmission); Работна дължина:80-140cm; Дебелина на стратовете: 155 µm; Маркери:1 златен проксимален (на стента); Профил на преминаване: 1.35-1.70mm; RBP:15atm; Размери: d:4,5-7,0; l:12-15-19; Покритие: ProBio; Технология на термично закрепване на стента. | брой | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 193 | Периферен стент тип ІV | Саморазгъващи се периферни стентове: Материал: NiTi; .035”; Дебелина на стратовете :140/85µm; Скъсяване:<2%; Работна дължина:90-135cm; Маркери: по 6 златни във всеки край; Покритие: ProBio на стента; хидрофобно на шафта; Release handle- система за освобождаване на стента; 6F съвместимост с интродюсер; Размери: d:5,0-7,0мм; l:30-200мм; | брой | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 194 | Периферен стент тип V | Саморазгъващи се периферни стентове: Материал: NiTi; .018”; Дебелина на стратовете :140/85µm; Скъсяване:<2%; Работна дължина:90-135cm; Маркери: по 6 златни във всеки край; Покритие: ProBio на стента; хидрофобно на шафта(3.6F); Release handle- система за освобождаване на стента; 4F съвместимост с интродюсер; Размери: d:4,0-7,0мм; l:20-200мм; | брой | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 195 | Периферен стент тип VІ | Саморазгъващи се периферни стентове: Материал: NiTi; .035”; Дизайн на стента:12 венеца; 3S връзки между сегментите; Дебелина на стратовете:225µm; Скъсяване:<2%; Дължина на шафта: 70 и 120cm; Маркери: по 4 златни във всеки край; Покритие: ProBio на стента; хидрофобно на шафта; Easy release system- система за лесно освобождаване на стента;6F съвместимост с интродюсер; anti jump mechanism- специално удебеление на шафта, което предпазва стента по време на разгъване от изплъзване напред; Размери: d:7,0-12,0; l:30-80. | Брой | 80 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 196 | Периферен стент тип VІІ | Саморазгъващи се периферни стентове: Материал: NiTi; .018”; Дизайн на стента:12 венеца; 3 S връзки между сегментите ; Дебелина на стратовете :155/80µm; Скъсяване:<2%; Работна дължина:70-135cm;Маркери: по 6 златни във всеки край; Покритие: ProBio на стента; хидрофобно на шафта; Easy release system- система за лесно освобождаване на стента;4F съвместимост с интродюсер; anti jump mechanism- специално удебеление на шафта, което предпазва стента по време на разгъване от изплъзване напред ;Размери: d:4,0-7,0; l:20-80. | брой | 80 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 197 | Периферен стент тип VІІІ | Балон монтиран стент за периферни артерии: нископрофилен RX-стоманен стент за стентиране на периферни артерии,съвместим с 0,018" водач,дебелина на стратовете-0,180мм,, диаметри-5-6-7мм, дължини-12-18 мм.Дължини на дръжката - 90 и 150 см,М хидрофилно покритие на шафта, профил на преминаване за 5мм - 0,059", за 6мм - 0.062", за 7мм - 0.069",брой на клетките - 12 | Брой | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 198 | Периферен стент тип ІХ | Премонтиран стент за периферна ангиопластика на ренални артерии ; Система за доставка – MR катетър с балон в близост до дисталния край; Стент – в центъра на балона м/у 2 ренгеноконтрасни маркера; Материал на балона - DynaLEAP™; Системата за доставка е с две дължини – 90см и 150см, за приспособяване към двата метода на достъп (радиален и феморален); Номинално налягане 10 атм; Проектирано налягане на пръсване – 14атм; Материал на стента - неръждаема стомана хирургично ниво 316L; Tandem Architecture™ with Micro™ and Macro™ elements Геометрията на стента е лазерно изрязани модел, състоящ се от големи и малки синусоидална ленти, свързани с аксиален подпори. Повишено укрепване на лумена на проксималния край на стента; Три геометрични модела; SV (4.0, 5.0) WH (6.0) and LV (7.0); Във всеки модел дължината и ширината на елементите са увеличени Диаметър 4,5,7 mm / Дължина 15, 19 mm; Диаметър 6 mm – Дължина 14, 18 mm; Профил на върха 0.028”; Crossing профил 0.062”; 6 FR съвместим; Съвместим с водачи с 0,14"(0,36мм) и с 0,18"(0,46мм); | брой | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 199 | Периферен стент тип Х | Премонтиран стент за периферна ангиопластика; Система за доставка - OTW катетър с некомплиантен балон; 2 рентгеноконтрасни маркера на балона; Съвместим с 0,35" водач; Номинално налягане 8 атм. за диаметри 5-9мм и 10 атм. за диаметър 10мм; Дължини на стента от 17 мм, 25 мм, 27 мм, 37 мм и 57 мм, стент и балон диаметри, вариращи от 5 мм до 10 мм и дължина балон от 20 мм до 60 мм. Система за доставка – две дължини 75см и 135см; Дисталните 30-40 см са покрити с Hydro Pass™ покритие. | брой | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 200 | Периферен стент тип ХІ | Система за периферно стентиране с отделяне на еверолимус Стент: изработен от сплав платина – хром, включен в системи за подаване Monorail и OTW; Налични дължини на стента в мм: 12,20,28,38; Налични диаметри на стента в мм: 2.25,2.50, 3.00,3.50,4.00; Лекарствен продукт: Съответстващо покритие на полимерен носител със 100 µg/cm2 еверолимус приложен на стента; Работна дължина на системата за доставка: 144см; Предназначен за водач <0,014 инча (0,36 мм); Балон: нов двупластов, изработен по иновативна технология, в съчетание със съществуващия би аксиален вътрешен шафт, осигурява подобрено подавне и намалено увеличение размерите на балона; два рентгеноконтрастни маркера, номинално 0,4 мм по-дълги от стента при всеки край; Номинално налягане на раздуване: 12 atm -1213 kPa ; Номинално налягане на разрушаване: 18 atm -1827 kPa Покритие: включва два слоя, вътрешният слой се състои от полимер - PBMA - поли (n-бутил метакрилат), който е първоизточникът за подобряване на адхезията на външния слой; външният слой е полимерен матрикс, който се състои от полукристален кополимер, PVDF - HFP поли (винилиден флуородид-ко-хексафлуоропропилен), смесен с еверолимус; | брой | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 201 | Периферен стент тип ХІІ | Състои се от саморазтварящ се стент и система за доставка. Материал на стента: Elgiloy (сплав от кобалт, хром, никел, молибден, желязо. 6F нисък профил: Отлична trackability; Оптимална съдова опора; Отлична radiopacity; Гъвкав и trackable катетър; Reconstrainable система за доставка; Съвместим с 0,35" водач; Диаметър на стента в мм: 5,6,7,8,9,10; Дължина на стента в мм: 18,20,23,24,34,35,36,38,39,40,42,45,46,47, 49,52,55,59,60,61,66, 67,69,80,90,94; Два варианта на системата за доставка: къса с обща дължина 100см и използваема дължина 75см; дълга с обща дължина 160см и използваема дължина 135см; Препоръчителни размери на водача съответно 0,035’’, 180см и 0.035’’, 260 – 300см; Показан за употреба при: Iliac Artery; SFA(SUPERFICIAL FEMORAL ARTERY); TRANSJUGULAR INTRAHEPATIC PORTOSYSTEMIC SHUNT (Tips ); Biliary; Tracheobronchial; Venous процедури – лечение на стенози на vena cava superior, поради злокачествено заболяване, след като са изчерпани всички алтернативни терапии; | брой | 140 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 202 | Периферен стент тип ХІІІ | Ендопротеза за илиачни артерии, съдържаща два компонента – имплантируем метален стент и система за въвеждане. Стентът е изграден от жичка от биомедицинска суперсплав, вплетена в тубуларна мрежеста конфигурация. Тази конфигурация на дизайна създава стент, който е гъвкав, податлив и саморазгъващ се. Системата за въвеждане се състои от система от коаксиални тръбички. Външното стъбло от ПТФЕ служи за задържане на стента, докато не бъде отдръпнато по време на разполагане. Външното стъбло може да сгъне стента обратно най-много два пъти след частично разполагане на стента. Радиоконтрастната маркерна лента на външното стъбло улеснява позиционирането на външното стъбло по време на процедурата. Радиоконтрастните маркерни ленти, разположени във вътрешната част, в близост до проксималния и дисталния край на стента, улесняват изобразяването по време на разполагане. Радиоконтрастната маркерна лента, разположена в средна позиция върху вътрешната тръбичка, действа като ограничителна маркировка при разполагане. Полиамидната вътрешна тръбичка на коаксиалната система съдържа централен лумен, който побира водач от 0.035 инча (0.89 мм). Тръбичка от неръждаема стомана е позиционирана на проксималния край на вътрешната тръбичка. Клапа, прикачена на проксималния край на външното стъбло се плъзга по дължината на тръбичката от неръждаема стомана, за да улесни разполагането и евентуалното обратно сгъване на стента. Инструментът може да бъде въведен през интродюсерно стъбло от 6F (2.00 мм). Ендопротезата е налична със следните диаметри: 6, 7, 8, 9, 10 мм. Два варианта в дължината на с-мата на доставка: къс – обща дължина 100см; работна дължина 75см и дълъг- обща дължина 160см; работна дължина 135см | брой | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 203 | Периферен стент тип ХІV | Саморазтварящ се нитинолов стент; състои от два компонента: имплантируема ендопротеза и доставяща стент система. Стентът представлява лазерно изрязан саморазширяващ се стент от никел-титанова сплав (нитинол). Както от проксималния, така и от дисталния край на стента, рентгеноконтрастните маркери, изработени от тантал, увеличават видимостта на стента с цел помощ при поставянето. Стентът е ограничен до максимум 6F (2.1 мм) ВД на доставящата система. Доставящата система има коаксиален дизайн с външен шафт за защита и ограничаване на стента преди разгъването. Доставящата система е съвместима с 0,035 инчови (0,89 мм) водачи. Тъй като стентът е изложен на телесната температура, той се разширява, за да опре в стената на съда; налична с различни диаметри в мм ( 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14 ) и дължини на стента. Доставящата система също се предлага с две дължини на шафта – къс 75см и дълъг 120см. | брой | 120 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 204 | Периферен стент тип ХV | Саморазширяващата се стентова система за SFA и поплитеално стентиране. Включва два компонента – имплантируема ендопротеза и система за въвеждане на стент. Стентът е лазерно изрязан и саморазгъващ се и е изграден от сплав от никел и титан (Нитинол). От двата края на стента – проксималния и дисталния – има радиоконтрастни маркери от тантал, които увеличават видимостта на стента и спомагат разполагането му. Стентът е ограничен от система за въвеждане с максимален външен диаметър 6 F (2.1 мм). Системата за въвеждане има триосов дизайн с външен шафт за стабилизиране на системата за въвеждане на стента, среден шафт за защита и ограничаване на стента и вътрешен шафт за предоставяне на лумен на водача. Системата за въвеждане е съвместима с водачи от 0.035 инча (0.89 мм). Когато стентът влезе в контакт с телесната температура, той се разширява, за да застане до стената на съда. Наличен с различни диаметри в мм ( 5; 6; 7; 8 ) и дължини. Системата за въвеждане също се предлага с две работни дължини (75 см и 130 см). | брой | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 205 | Периферен стент тип ХVІ | За лечение на: комплексни стенози на илиачната артерия (лезия с дължина ≥ 3 см или калцирана или ексцентричен лезия с дължина <3 см) и запушване на илиачните съдове с диаметър 7-12, с изключение на атеросклеротични артериални аневризми и травматични увреждания на съд в периферните съдове с диаметър 5-12 мм; Състои се от две части:саморазтварящ се стент и система за доставяне Unistep Plus; Ендопротезата се състои от мрежа оплетена в тубуларна меш конфигурация, изработена от биомедицинска супврслав, покрита с PET (polyethylene terephthalate) графт материал; Системата за доставка есъвместима с 0,035’’ водач; Размери за напълно разгънат стент – диаметър в мм: 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 14,0; дължинив мм: 20; 30; 50; 70; | брой | 80 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 206 | Периферен стент тип ХVІІ | Саморазтварящ се стент, специално за каротидни артерии; 5 FR система; Дължина на системата 135 см; Водачи – максимален диаметър .014”, дължина 150-190 ; Непрекъсната радиална устойчивост; Системата за доставяне на стента е с нисък профил; Ro маркери; Възможност за репозициониране при частично разгънат стент; Висока флексибилност в области с неправилна анатомия; | брой | 120 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 207 | Периферен стент тип ХVІІІ | Система за дистална протекция тип 110 микропорест филтър- 3,5 - 5,5мм; Monorail Технология; Полиуретанов филтър; Нитинолова филтърна примка с платинена халка; Големина на Отворите на филтъра 110 Микрона; Дължина на водача 90cm 300cm; .014” stainless steel тяло с PTFE покритие; Дисталния край е снабден с PTFE вътрешено покритие ; .030” проксимален стоп с висока Ro видимост; Автостоп предотвратяващ вклиняването на върха ; Проксимални маркери на ствола на 87cm и 97cm от дисталния край (90 и 100 cm от върха); Последните 20 см от дължината са със силиконово покритие. | брой | 160 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 208 | Периферен стент тип ХІХ | Периферен стент от стомана и инертен карбон,имплантиращ се с раздуване на балон.Лазерно изрязан с мултиклетъчен дизайн.Номинално налягане 6 Atm.;Тип на балона OTW,дирекция на сгъване - Counter-clockwise . Материал на балона-lubricant free PA-Co-polymer. Кроссинг профил 1.97 mm.Размери :Диаметър 5.00мм-12,00мм; Дължини : 18 – 28 – 38 – 48 – 58 mm; Работни дължини на катетъра :75см,115см,150см. | Брой | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 209 | Периферен стент тип ХХ | Саморазгъващ се нитинолов периферен стент. Мултизонов силно флексибилен катетър преминаващ през тортуозна анатомия и осигуряващ 1:1 позициониране посредством два спусъка. Tantulom маркери, флексибилни конектори, позволяващи ¾ и пълно ротиране на стента без деформация. Шафт маркер WKN 1.4306 (304L). Радиална сила NLT 650 mN. Краш резистънс NLT 0.045 N/mm. Работна дължина 80см-120см; Позициониране по водач 0.035“; Размери : Диаметър 6мм-11мм , дължини 20мм-150мм | брой | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
| ХІ |  | СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ВОДАЧИ ЗА ПЕРИФЕРНА АНГИОПЛАСТИКА | [6 empty] | 0
0 | 210 | Периферен водач тип І | Периферен водач: Диаметър на водача: 018”; Дължина на водача: 195см и 300см; Ядро:неръждаема стомана; Външна намотка: 6см неръждаема стомана; Вътрешна намотка:2 см платина/волфрам; Твърдост на върха:Medium и Stiff; | брой | 80 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 211 | Периферен водач тип ІІ | Полимерен обвивка с ICE хидрофилно покритие за отлично проследяване. предлага опцията за избор между два вида връх и отличен контрол на воденето. Дължина на водача в см: 182, 300. Върхове : прав и ъглов; два варианта на дължината на конуса на върха – къс осигуряващ 6 g натоварване и дълъг осигуряващ 3 g натоварване; Сърцевина на водача изработена от сцитаниум; 2 см радиоконтрастен връх; Много подходящ за процедури на подколенните съдове. | брой | 80 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 212 | Периферен водач тип ІІІ | Периферен водач предназначен да пробие и да премине през резистентни лезии. Дължини в см: 195 ; 300; върхове осигуряващи натоварване съответно : 12 g,18 g, 25 g , 30 g; | брой | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 213 | Периферен водач тип ІV | Сърцевина от сплав сцитаниум и неръждаема стомана за контрол на въртенето и маневреност; ICE ™ хидрофилни покритие; върх Soft 2 cm подлежащ на оформяне; Дължина на водача в см – 110, 150, 200, 300; диаметър в мм – 0.46;Дължина на гъвкавия връх в см – 8; 12. | брой | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 214 | Периферен водач тип V | Периферен водач, 0.018'', натоварване на върха 30 грама; рентгенопозитивен койл с дължина - 15см; диаметър на върха от 0.018'' към 0.013; обща дължина - 180/300см; конусовиден дизайн; предназначен за калцифицирани лезии и фиброзни тъкани | брой | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 215 | Периферен водач тип VІ | Периферен водач, 0.014'', натоварване на върха 20 грама; рентгенопозитивен койл с дължина - 17см; диаметър на върха от 0.014'' към 0.008"; обща дължина - 180/300см; конусовиден дизайн; предназначен за калцифицирани лезии и фиброзни тъкани | брой | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 216 | Периферен водач тип VІІ | Периферен водач предназначен да пробие и да премине през резистентни лезии. Дължина в см: 195 ; 300; върхове осигуряващи натоварване съответно : 12 g,18 g, 25 g , 30 g; | брой | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
| ХІІ |  | РТСА балон | [6 empty] | 0
0 | 217 | РТСА балон тип І | материал: SCP(semi cristalline co-polymer); Дизайн на шафта: Hypotube EFT(Enhanced Force Transmission); Профил на върха: 0,017”; Диаметър на дисталния шафт: 2.4F ( 1.25, 1.5 mm), 2.5F ( 2.0 - 3.5 mm), 2.6F ( 4.0 mm); маркери:Iridium, набити; Coatingхидрофилно на дисталния шафт; хидрофобно върху проксималния шафт, балона и върха; специална технология на нанасяне на покритието само върху външната повърхност на пликите на балона(Patchwork).Нагъване: 2 и 3 катно; NP: 7bar ; RBP: 14 bar;Размери: 1,25-4,0mm/6-30mm | брой | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 218 | РТСА балон тип ІІ | материал: SCP(semi cristalline co-polymer); Дизайн на шафта: Hypotube EFT(Enhanced Force Transmission); Профил на върха: 0,018”; Диаметър на дисталния шафт: 2.6F ( 2.0 - 3.5 mm), 2.7F ( 4.0-5.0 mm); маркери:Iridium, набити(по 2 за всички размери); Покритие: хидрофилно на дисталния шафт; хидрофобно върху проксималния шафт, балона и върха; специална технология на нанасяне на покритието само върху външната повърхност на пликите на балона(Patchwork).; NP: 14atm; RBP: 20 atm(18atm- 4.0-5.0mm); Размери: 2,0-5,0mm/8-30mm; Работна дължина: 145см; Водещ катетър: 5F. | брой | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 219 | РТСА балон тип ІІІ | Балон - катетър за коронарна ангиопластика. водач:.014”; Катетър: RX; Scoring element: нитинолов, три спирали; Нисък профил: ≈ 2,7F; Балона:PEBAX, semicompliant; Шафт: 5F; 6F водещ катетър; Работна дължина: 137 cm; Маркери на балона: 2 набити; Диаметър на балона: 2-3,5mm; Дължина на балона: 10-20mm. | брой | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 220 | РТСА балон тип ІV | Дилатационни катетъри за ПТКА за бърза смяна, с полу-комплиантен балон в близост до дисталния край; Дисталният участък на катетъра е двулуменен и коаксиален. TrakTip™ Pebax® дистален шафт- 150 см дължина на шафта- Диаметри от 1,5 – 4,00 мм; за предилатация;материал на балона - LEAP;Soft Leap за диаметри 1,5/2,0 мм;LEAP™ задиаметри 2,25 мм – 4,0 мм (тип на материала- полиамид) ;лазерно заточен връх; Ro-маркери; трислоен вътрешен ствол; по-флексибилен връх; | брой | 160 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 221 | РТСА балон тип V | Дилатационни катетъри за ПТКА за бърза смяна, с полу-комплиантен балон в близост до дисталния край; Дисталният участък на катетъра е двулуменен и коаксиален. TrakTip™ Pebax® дистален шафт- 150 см дължина на шафта- Диаметри от 4,00 – 6,00 мм; материал на балона - DynaLEAP;лазерно заточен връх; Ro-маркери; трислоен вътрешен ствол; по-флексибилен връх; Проксималният участък на катетъра е еднолуменен, 1.8Fтип hypotube; профил -0,022"; дължини-15, 20 мм; диаметър на балона - 4,00/4,50/5,00/5,50/6,00 мм; номинално налягане - 6 АТМ; Хидрофилно покритие от дисталния връх до входа за водача; За да се предотврати авто-адхезия на хидрофилното покритие на балона, от дисталния връх проксимално на балона върху хидрофилното покритие е приложено силиконово покритие; Два рентгеноконтрастни маркера | брой | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 222 | РТСА балон тип VІ | Дилатационни катетъри за ПТКА Over-The-Wire и за бърза смяна, респективно, с полу-комплиантен балон в близост до дисталния край; Бисегментен ™ Вътрешен шафт (Monorail® и OTW катери); TruFeel™ Hypotube дизайн с подобрена устойчивост, огъваемост,сигурност и полимерен маншон Slope™; Еднокомпонентен външен шафт за оптимизиране на въвеждането (OTW катетер) с плавен преход от твърдост към флексибилност; Дисталният участък на двата катетъра (и проксималният участък на катетъра OTW) е двулуменен и коаксиален. OptiLEAP™ материал на балона с редуцирана дебелина; Подобрена флексибилност на върха; Скъсени тинки маркери, повишаващи дисталната флексибилност; Налични диаметри от 1.5mm до 5.0mm; Дължина на балона от 8mm до 40mm; За дължини на балона 8,0мм, 12,0мм, 15,0мм, 20,0мм – избор между 2 варианта (Push or Flex) за диаметър 1,50мм, които осигуряват различни характеристики; Всички размери са налични както за Monorail така и за Over-the-Wire катетерни платформи; Ултра нисък профил – 0,017’’; Приложени са хидрофилно (Bioslide™) и хидрофобно (Xtra™) покрития, при различните размери; Работната дължина на балонния катетър е 140 cm. Съвместим с водачи <0,014’’/0,36 мм; Проксималния маркери (един на разстояние 90 cm и два на 100 cm от върха); Моделите с размер 1,5 mm имат един рентгеноконтрастен маркер, докато всички останали модели имат два рентгеноконтрастни маркера; | брой | 120 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 223 | РТСА балон тип VІІ | Балон катетър за ПТКА. Проектиран за едновременна употреба на два Monorail катетъра в 2мм (6F) водещ катетър или два OTW катетъра в 2,67мм (8F) водещ катетър.Профил на върха 0.017“ (0.43мм); червен цвят на върха; хидрофилно покритие Zglide; за Monorail: външен диаметър на катетъра- проксимален 2,6 F, дистален – 2,3 F; за OTW: външен диаметър на катетъра- проксимален 3,2 F, дистален – 2,3 F; Съвместим с водач 0,014“ (0.36мм); дължини в мм: 8; 12; 15; 20; 30; диаметри в мм; 1,2; 1,2Push; 1,5; 1,5Push; 2.0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; високо RBP - 18 ATM /1824 kPa | брой | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 224 | РТСА балон тип VІІІ | Дилатационен катетър за ПТКА с балон за високо налягане, Некомплиантен,подходящ за постдилатация; Материал на балона - Opti-Q™;Приложени са хидрофилно (Bioslide™) и хидрофобно (Xtra™) покрития, при различните размери; Работната дължина - 143 cm. Профил на върха 0.017 “;Дисталната част е с двоен лумен,коаксоиална Съвместим с водачи <0,014’’/0,36 мм ; Изчислено налягане на пръсване – 20 АТМ за диаметри 2,00мм – 4,00мм и 18АТМ за диаметри 4,50мм и 5,00мм;Дължини на балона; 6,00мм,8,0мм, 12,0мм, 15,0мм, 20,0мм и 30,0мм; Диаметри на балона – 2,00мм, 2,25мм, 2,50мм, 2,75мм, 3,00мм, 3,25мм, 3,50мм, 3,75мм, 4,00мм, 4,50мм, 5,00мм, (4,50мм и 5,00мм не са налични за дължина 30,0мм,Подобрена визуализация – платина-иридиеви маркери; Проксимален шафт – 2,1F-2,3F; Дистален шафт – 2,4F-2,7F; Проксималната част на дисталния шафт – 2,7F за всички размери;Qurter size – 24-25atm; Дължина на върха – 1,75мм; Материал на върха – полиамид; | брой | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 225 | РТСА балон тип ІХ | Коронарен балон катетър .Рапид ексчейндж смяна.Работна дължина на катетъра 141,5 см.Ултрафлексибилни ,материал Pebax ; Проксимален шафт -2,1Френча ; Дистален шафт -2,6 Френча; Размери: Диаметър от 1.5мм-5,00мм; Дължини от 10мм-40мм | брой | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 226 | РТСА балон тип Х | Профил на върха:0.017”, Дизайн на шафта: Hypotube EFT(Enhanced Force Transmission), Диаметър на дистални шафт: 2.5F ( 2.0 - 3.5 mm), 2.6F ( 4.0mm), Маркери:два платина-иридий, Работна дължина: 140см, Водещ катетър: 5F , ПОКРИТИЕ , Медикамент : Паклитаксел(Paclitaxel) , Доза на медикамента: 3.0 µg/mm2, Матрица ; Паклитаксел и Бутирил-три-хексил цитрат; Покрита повърхност, Цилиндрични и конусовидни раздели на балона; надминаващи проксималния и дисталния маркер, Време за излъчване на медикамента: 30 сек. , | брой | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 227 | РТСА балон тип ХІ | RX коронарен балон за пре-дилатация при комплексни лезии и CTO, 'kissing balloon " техника през 6F, нов тип хидрофилно покритие на балона M-coat II, нисък преминаващ профил – 0,40mm; изключителен kink-resistance и проходимост;проксимален шафт 1.9 F, дистален шафт – 2,4F модифициран изход за водача за по голяма устойчивост,размери 10-15-20 мм и диаметри 1.25-1.50-2.0-2.25-2.50-2.75-3.00 | брой | 160 |  |  | 0 | 0 | 0
| ХІІІ. |  | СТЕНТОВЕ ЗА КАРДИОЛОГИЧНА ДЕЙНОСТ | [6 empty] | 0
0 | 228 | Коронарен стент тип І | Материал: кобалт-хром; дизайн: двоен хелиокоидален; съотношение метал:свободно пространство: 16/13% и 12/11%; дебелина на стратовете:0,0024”; преминаващ профил:0,037”; дължина на шафта:140cm; маркери:platinum iridium, набити ; покритие: PROBIO /силиконов карбид/; диаметри: 2.0-5.0; дължини: 9-13-15-18-20-22-26-30-35-40. | брой | 400 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 229 | Коронарен стент тип ІІ | Медикамент: Sirolimus; материал: кобалт-хром, L-605; дизайн: двоен хелиокоидален; пасивно покритие: PROBIO /силиконов карбид/ активно покритие: BIOlute- биорезурбируем полимер; дебелина на стратовете:0,0024”; доза: 50-250µg в зависимост от размера; дължина на шафта:140cm; маркери:platinum iridium, набити ; диаметри: 2.25-2.5-2.75-3.0-3.5-4.0; дължини: 9-13-15-18-22-26-30-35-40. | брой | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 230 | Коронарен стент тип ІІІ | Материал на стента - неръждаема стомана хирургично ниво 316L с покритие от тинаниев оксид; Тандем архитектура; Нов Би аксиален дизаин; Дизайн на клетката -Верифлекс, Трак тип; оптимален баланс между съвместимост, флексибилност и радиална сила – Униформ дизайн на клетките; много нисък профил-0,041"; по-тънки елементи /стратове/- 0,0038'; Съотношение метал/артерия - 14 - 19%; Откат на стента <5%; Скъсяване на стента <5%; площ на клетката: SV - 3,45 mm²; WH – 2,75 mm²; LV – 4,55 mm²; Размери на стратовете (") - ширина:.003 за SV/WH, .0037 за LV. Дължина .04 за SV/WH и .05 за LV. 0.0038” thick; Maverick платформа на катетъра; 5 циркулярни платна на балона; доказано сгъване след дилатация; консистентна съдова опора и покриваемост; материал на балона - DynaLeap; номинално налягане - 9 АТМ, изчислено налягане на пръсване - 18 ATM (2.25-4.0); 16 ATM (4.5 - 5.0); Проксимален шафт - 1.8/2.0 F; Дистален шафт - 2.7 F; връх 0.017''; | брой | 80 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 231 | Коронарен стент тип ІV | Непокрит метален стент изработен от сплав платина- хром , комбинирана с иновативната усилената системата за подаване .Тип на стента: разтварящ се от балон стент.Съдржание на: никел -9%; платина -33%; хром -18%; желязо -37%. По - тънки елементи на стента – 0,0032”(0,081мм) за 2,25мм; 2,50мм; 2,75мм; 3,00мм; 3,50мм; 0,0034”(0,084мм) за 4,00мм и 4,50мм. Recoil на стента: 3% (2,5мм стент). Радиална сила на стента: 26 нютона/мм (2,50мм стент). Съвместимост: 0,04 нютона*мм (2,50мм стент). Скъсяване на стента: Avg. 0,8 мм.Maximum Expanded Cell Diameter: 5,77мм (3,00мм стент). Материал на балона: DuoLEAP (PEBAX). Номинално налягане: 11 ATM (1117 kPa); RBP - 18 ATM (1827kPA). Работна дължина 144см. Работна дължина на водещия катетър, вътрешен диаметър: ≥0.056" (1.422мм) за 2,25 to 4,00 мм размери; връх- ≤0.0185" (0,470мм); Преминаващ профил на стента – 0,040”(1,02мм). Външен диаметър на на катетъра: 2,3 F (≤0,80мм) Proximal Shaft и 2,7F (≤0.95мм) Distal Shaft. Налични диаметри: 2,25мм; 2,50мм; 2,75мм; 3,00мм; 3,50мм; 4,00мм; 4,50мм. Налични дължини: 8 мм; 12 мм; 16 мм; 20 мм; 24 мм; 28 мм; 32 мм. Съвместим с водач < 0.014" (.36мм). Рентгено – контрастни маркери от платина , иридий; Хидрофилно покритие на дисталния Shaft – Bioslide; Стерилизиран с етилен оксид. | брой | 600 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 232 | Коронарен стент тип V | Система за коронарно стентиране с отделяне на еверолимус Стент: изработен от сплав платина – хром, включен в система за подаване Monorail; Стентът се предлага в 4 стент модела, всеки предназначен за специфични диаметри, както следва: Small Vessel (SV): 2,25 мм; Small Workhorse (SWH): 2,50 и 2,75 мм; Workhorse (WH): 3,00 и 3,50 мм; Large Vessel (LV): 4,00 мм; За SWH – два допълнителни конектора в проксималния сегмент (общо 4 конектора); за LV -3 допълнителни конектора (общо пет конектора). Налични дължини на стента в мм: 8,12,16,20,24,28,32,38; Налични диаметри на стента в мм: 2.25,2.50,2.75,3.00,3.50,4.00; Лекарствен продукт: Съответстващо покритие на полимерен носител със 100 µg/cm2 еверолимус приложен на стента; Работна дължина на системата за доставка: 140см; Y-образни портове на системата за доставка: Порт за единичен достъп към лумена за раздуване. Изходният порт на водача е разположен приблизително на 25,8 cм от върха. Предназначен за водач <0,014 инча (0,36 мм); Среден ракурс на стента при номинален диаметър: 2,25-4,00 мм: 0,02-1,17 мм; Балон: нов двупластов, изработен по иновативна технология, в съчетание със съществуващия би аксиален вътрешен шафт, със скъсен връх, осигурява подобрено подавне и намалено увеличение размерите на балона; два рентгеноконтрастни маркера, номинално 0,4 мм по-дълги от стента при всеки край; Номинално налягане на раздуване: 12 atm -1213 kPa ; Номинално налягане на разрушаване: 18 atm -1827 kPa; Вътрешен диаметър на водещия катетър: >0,056 инча (1,42 мм); Външен диаметър на катетъра: 2,3F (<0,80 мм) проксималноо и 2,7F (<0,95 мм) дистално; Дебелина на страта на стента (включително покритието): 2,25-3,50 мм: 0,093 мм ; 4,00 мм: 0,098 мм; Покритие: включва два слоя, вътрешният слой се състои от полимер - PBMA - поли (n-бутил метакрилат), който е първоизточникът за подобряване на адхезията на външния слой; външният слой е полимерен матрикс, който се състои от полукристален кополимер, PVDF - HFP поли (винилиден флуородид-ко-хексафлуоропропилен), смесен с еверолимус; | брой | 400 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 233 | Коронарен стент тип VІ | Коронарна стент система, освобождаваща паклитаксел;Стент: Изработен от неръждаема стомана платина-хром-алуминиева (SS-PtCr) сплав и е лазерно срязан в определена геометрична структура. Предлага се в 4 стент модела, всеки предназначен за специфични диаметри, както следва: Small Vessel (SV): 2,25 мм; Small Workhorse (SWH): 2.50 – 2.75 мм; Workhorse (WH): 3,00 - 3,50 мм; Large Vessel (LV): 4,00 – 5,00 мм; Налични дължини на стента в мм: 8,12,16,20,24,28,32,38; Възможни диаметри на стентовете в мм:2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,50; 4,00 – за дължина 8мм; 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,50; 4,00; 4,50 – за дължини на стента 12 -32мм; 2,50; 2,75; 3,00; 3,50; 4,00 – за дължина 38мм; Съвместим с водещи катетри с размер 5F (минимален вътрешен диаметър на лумена [ID] от 0.056 инча [реф. 1.42 мм] за размери 2.25-3.50 мм, 0.058 инча [реф. 1.47 мм] за водещи катетри с размери 4.00 и 6F (минимален вътрешен диаметър на лумена [ID] от 0.066 инча [реф. 1.68 мм] за размери 4.50 и 5.00 мм. Разгъването на стента се постига при налягане за разширяване на балона ≤11 atm [реф. 1115kPa]. Системата за доставка също може да се използва и за процедури, използващи пост-стент дилатация ≤18 atm [реф. 1824 kPa] за размери 2.25 мм и ≤16 atm [реф. 1621 kPa] за размери 2.50-5.00 мм).Покритие: лекарство/полимер състоящо се от паклитаксел (активната съставка) и полимерен носител (неактивната съставка). е SIBS (стирен-b-изобутилен-b-стирен)], кополимер от три части, който е съставен от стиренови и изобутиленови единици. Всеки стент е покрит с 1 µg паклитаксел на мм2 площ на стента при 8,8% форма (тегловен процент паклитаксел в полимерното покритие). Паклитаксел и SIBS са смесени и разпрашени конформално върху повърхността на голи стентове.Система за подаване: Стентът е предварително монтиран на бързо сменяем катетър за доставка, което дава възможност за доставка и разгъване на стента. Стентът е в центъра на балона между два рентгеноконтрастни маркера. Проксималния шафт е еднолуменн hypotube; Дистални шафт - двоен коаксиален лумен; външният лумен се използва за издуване на балона за разгъване на стента, а вътрешният лумен позволява използването на водачи (≤0,014 инча/0,36 мм). Дисталния шафт (с изключение на региона на балона и стента) е покрит с хидрофилно поктирие Bioslide. Балонът се състои от найлон-базирани полимери, с два маркера, изработени от платина/иридий. Върхът е съставен от найлон-базиран полимер, който се скосява постепенно за улесняване напредъка на катетъра през стенозата или стента, които трабва да бъдат дилатирани. Скосената форма на върха създава плавен преход от водача към балона. | брой | 240 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 234 | Коронарен стент тип VІІ | Система за коронарно стентиране с ултратънко биоразградимо покритие с отделяне на еверолимус. Стент: изработен от сплав платина – хром, включен в система за подаване Monorail.Предлага в 3 стент модела, всеки предназначен за специфични диаметри, както следва: Small Vessel (SV): 2,25 мм; 2,50 и 2,75 мм; Workhorse (WH): 3,00 и 3,50 мм; Large Vessel (LV): 4,00 ммНалични дължини на стента в мм: 8,12,16,20,24,28,32,38; Налични диаметри на стента в мм: 2.25,2.50,2.75,3.00,3.50,4.00; Лекарствен продукт: Биоразградим полимерен носител, само от външната страна на стента със 100 µg/mm2 еверолимус Балон: комплиантен, двупластов, изработен по иновативна технология, в съчетание със съществуващия би аксиален вътрешен шафт, със скъсен връх, осигурява подобрено подавне и намалено увеличение размерите на балона; два рентгеноконтрастни маркера, номинално 0,4 мм по-дълги от стента при всеки край; Работна дължина на системата за доставка: 144 см; Съвместим с водач ≤ 0.014 in(0.36mm) Покритие: Стента е покрит само от външната страна с биоразградима лекарствена матрица, съставена от PLGA [poly(DL-lactide-co-glycolide)], размесен с еверолимус. | брой | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 235 | Коронарен стент тип VІІІ | Балонно разтварящ се кобалт – хромов коронарен стент със система за имплантиране; геометрия на стента – свръх-флексибилна; структура – полуотворена мултицелуларна; технология – лазерно изрязана фенестрирана тръба, електрически полиран; дебелина на страта: 65 µm; материал: Co-Cr сплав ISO5832-7; максимален диаметър на кримпирания стент: 0.89 – 1.03 mm; хемосъвместимост – висока; цитотоксичност – няма; дължини 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 24, 28, 34, 38 mm; диаметри: 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 4.00 mm | брой | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 236 | Коронарен стент тип ІХ | Коронарен стент от Кобалт-хром ,дебелина на стратовете 65µm,подчертана флексибилност,подходящ за калциеви лезии ,ентри профил 0.45мм, Grilamid L25 Nylon 12,рентгенови маркери - 90% Pt, 10% Ir,електрополиран,структура отворена клетка,със –S-образни конектори; рзмери : Дължини от 8мм-38мм; Диаметър от 2.00мм-4.00 мм | брой | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 237 | Коронарен стент тип Х | Коронарен стент от стомана,мултиклетъчен дизайн,електрополиран,подходящ за протекция на страничния клон,XL дизайн ,ентри профил 0.45мм,луер лок система от Polycarbonate (PC), Lexan HPS 7.; Размери : Дължини от 10мм-38мм; Диаметър от 2.00мм-4.00мм; Номинално налягане 9atm.; Максимално налягане 18atm. | брой | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 238 | Коронарен стент тип ХІ | Коронарен медикамент излъчващ стент от Кобалт-Хром ,дебелина на стратовете 65µm.; S-образни конектори .лазерно изрязан,електрополиран,улттрафлекс геометрия,дизайн полуотворена клетка,проксимален шафт 1,95F,ентри профил 0.017”.; Покритие от биостабилен полимер садържащ ултра тънко покритие Paclitaxel 5µm; Размери : Дължини : 8мм-38мм; Диаметър : 2.00мм-4.00мм; Номинално налягане 8atm.; Максимално налягане 16/14atm. | брой | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 239 | Коронарен стент тип ХІІ | Коронарен медикамент излъчващ стент с платформа от стомана и инертен карбон,двойно протектиращ, с биоабсорбиращо покритие от PLGA – полилактид и полигликолид 50/50%,Лекарствено покритие 2µg на квадратен милиметър,ултратънко покритие SIROLIMUS 5µm.; Размери : Дължини от 10мм-38мм; Диаметър от 2.00мм-4,00мм | брой | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 240 | Коронарен стент тип ХІІІ | Материал на стента, Дизайн на клетката – затворена клетка с двойно свързваща система. Пет клетъчен строеж и Шест клетъчен строеж. Дебелина на стратовета 0.0036’’. Рентгенологична видимост - умерена. Профил на преминаване 0.033’’ и 0.038’’. Хидрофилно покритие “М Coat” на върха и дисталния шафт. Монтиран върху носеща система със следната характеристика: Hypotube технология на проксималния край. Дистална част от полиамид. Диаметър на дисталната част 2.6 F. | брой | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 241 | Коронарен стент тип ХІV | РТСА стент на кобалт-хромова основа L605, микропореста повърхност (PEARL) - прибл. 1 млн. пори на cm2 с дълбочина 2 μm. Кросинг профил: 0,035” / 0,89 mm (Ø 2,5 mm); дебелина на стратовете: 0,0027” / 68 µm, 0,0031” / 79 µm (Ø 2,5 mm); метална повърхност: 9.1 - 14.9%; маркери на балона: Platinum / Iridium; въвеждащ профил: 0,016” / 0,41 mm; проксимален диаметър на шафта: 1,9 F; дистален диаметър на шафта: 2,7 F; съвместим с водач: 0,014”; водещ катетър: 5 F. Подходящ за бифуркационно стентиране. Размери: ø 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50 è 4.00/mm: 8, 12, 16, 18, 21, 24, 28, 32, 40 (çà ø 2.75 до 4.00). | брой | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 242 | Коронарен стент тип ХV | РТСА стент на стоманена основа 316LVM, микропореста повърхност (PEARL) - прибл. 1 млн. пори на cm2 с дълбочина 2 μm. Кросинг профил: 0,035” / 0,89 mm (Ø 2,5 mm); дебелина на стратовете: 0,0034” / 87 µm, метална повърхност: 16 - 18%; маркери на балона: Platinum / Iridium; въвеждащ профил: 0,016” / 0,41 mm; проксимален диаметър на шафта: 1,9 F; дистален диаметър на шафта: 2,7 F; съвместим с водач: 0,014”; водещ катетър: 5 F. Размери: ø 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50 и 4.00/mm: 8, 12, 16, 18, 21, 24, 28, 32, 40 (за ø 2.75 до 4.00). | брой | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 243 | Коронарен стент тип ХVІ | Лекарствоизлъчващ РТСА стент на стоманена основа 316LVM, микропореста повърхност (PEARL), покрит с Rapamycin (Sirolimus) с освобождаване до 4 седмици. Биоразградим полимер - polyactide (PLA) и shellac. Кросинг профил: 0,035” / 0,89 mm (Ø 2,5 mm); дебелина на стратовете: 0,0034” / 87 µm (Ø 2,5 mm); метална повърхност: 16 - 18%; маркери на балона: Platinum / Iridium; въвеждащ профил: 0,016” / 0,41 mm; проксимален диаметър на шафта: 1,9 F; дистален диаметър на шафта: 2,7 F; съвместим с водач: 0,014”; водещ катетър: 5 F. Размери: ø 2.00, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50 и 4.00/mm: 8, 12, 16, 18, 21, 24, 28, 32, 40 (за ø 2.75 до 4.00). | брой | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 244 | Коронарен стент тип ХVІІ | материал: кобалт-хром; покривен материал на стента: нетъкан полиуретан (електроспининг); дебелина на покритието: 90μм; максимален диаметър на експандиране на стента: ø2.5 - 3.0 mm: 3.50 mm; ø 3.5 - 4.0 mm: 4.65 mm; ø4.5 - 5.0 mm: 5.63 mm; номинално налягане ø2.5 - 3.50 mm: 8 атм , ø4.0 - 5.0 mm: 7 атм; максимално налягане преди пръсване: ø2.5 - 4.0 mm: 16 атм, ø4.5 - 5.0 mm: 14 атм, дебелина на стратовете: 2.5 - 3.0 mm: 60 μm (0.0024"); 3.5 - 4.0 mm: 80 μm (0.0031"); 4.5 - 5.0 mm: 120 μm (0.0047"); дължина на шафта:140cm; маркери:platinum iridium, набити ; покритие на стента: PROBIO /силиконов карбид/, диаметри: 2.5-5.0, дължини: 15-20-26, 5F водещ катетър за ø2.5 - 4.0 mm; 6F водещ катетър за ø4.5 - 5.0 mm | брой | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
| ХІV. |  | ПЕЙСМЕЙКЪРИ | [6 empty] | 0
0 | 245 | Еднокухинен кардиостимулатор SSI-R –КОМПЛЕКТ С ЕЛЕКТРОД | Еднокухинен кардиостимулатор SSI-R –КОМПЛЕКТ С ЕЛЕКТРОД. Характеристика: Еднокухинен кардиостимулатор; VVI-R пейсинг. Система за автоматично улавяне на ритъма. Мултифункционален сензор на акселерометъра (уред за ускорение). Автоматична мярка за почивка. Удължена хистереза. Избягва смущенията от мобилните телефони. Пълно, автоматично замерване на P/R вълновата амплитуда по време на режима. Показва интракардиалните сигнали по време на режима. Максимален живот на батерията – 16.0 години +. Биполярен електрод с пасивна фиксация. Пасивно-фиксиращ се, силикон-изолиран, стероид-елуиран, с Optim покритие, IS-1 съвместим, ендокардиален, биполярен електрод.Обща характеристика: Стероид-елуирани – количество по-малко от 1 милиграм на дексаметазон фосфат се освобождава бавно през върха на електрода когато е в контакт с човешки флуиди. Веществото е прдвидено да стимулира прагова, ниска хронична стимулация чрез иницииране на локално възпаление в чуждото тяло. Optim покритие - обвива електрода за да осигури по-хлъзгава повърхност. | брой | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 246 | Еднокухинни кардиостимулатори, с честотна адаптация - VVIR (SSIR) | Еднокухинни кардиостимулатори, с честотна адаптация - VVIR (SSIR), в комплект с електрод. Еднокухинен кардиостимулатор с алгоритъм за автоматична настройка на улавянето.Сензор за минутна вентилация и алгоритъм за контрол на камерната честота. Радио-честотна бежична връзка. Живот на батерията 9.7 години с маса 23,5 гр. Конектор IS-1,автоматично управление на дясна камера,сензор за минутна вентилация, интегриран кселометър на електрическата верига.Размер 45.7 х 44.5 х 7.5(см).Активирано използване на ZIP - телеметрия. Пейсиращ водач. Позволява MRI изследвания при 1.5 Tesla.Диаметър на водача 1.7mm (5F),дължина 58см.,изолационен материал полиуретан,материал на проводника никел - кобалт, материал на електрода платина - иридий. | брой | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 247 | Еднокухинен пейсмейкър с честотна адаптация - мод - VVIR | Еднокухинен пейсмейкър с честотна адаптация - мод - VVIR с хистерезис; автоматична проверка на електрода) + съответния електрод за камерна стимулация - 58 см - биполярен без активна фиксация до 7 F. | брой | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 248 | Еднокухинен кардиостимулатор VVI-R. Характеристика: Еднокухинен кардиостимулатор. VVI-R пейсинг. | Еднокухинен кардиостимулатор VVI-R. Характеристика: Еднокухинен кардиостимулатор. VVI-R пейсинг. Система за автоматично улавяне на ритъма. Мултифункционален сензор на акселерометъра (уред за ускорение). Автоматична мярка за почивка. Удължена хистереза. Избягва смущенията от мобилните телефони. Пълно, автоматично замерване на P/R вълновата амплитуда по време на режима. Показва интракардиалните сигнали по време на режима. Максимален живот на батерията – 16.0 години | брой | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 249 | Еднокухинен пейсмекър с честотна адаптация мод VVІ - R | Еднокухинен пейсмекър с честотна адаптация мод VVІ - R - (акселерометър; автоматична проверка на електродите; автоматична проверка на прага на захващане,хистерезис; нощтна честота; максимална сензорна честота 180/мин; повишаване и намаляване на сензорната честота не по - малко от 4 стъпки ) + съответния електрод за камерна стимулация - 58 см - биполярен с пасивна фиксация до 7 F. | брой | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 250 | Пейсмекър -пасивно-фиксиращ се, силикон-изолиран, стероид-елуиран | Пасивно-фиксиращ се, силикон-изолиран, стероид-елуиран, с Optim покритие, IS-1 съвместим, ендокардиален, биполярен електрод. 52 см J тип и 58 см прав.Обща характеристика: Стероид-елуирани – количество по-малко от 1 милиграм на дексаметазон фосфат се освобождава бавно през върха на електрода когато е в контакт с човешки флуиди. Веществото е прдвидено да стимулира прагова, ниска хронична стимулация чрез иницииране на локално възпаление в чуждото тяло. Optim покритие - обвива електрода за да осигури по-хлъзгава повърхност. | брой | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 251 | Пейсмекър -Активно-фиксиращ се /на винт/ | Активно-фиксиращ се /на винт/, силикон-изолиран, стероид-елуиран, с Optim покритие, IS-1 съвместим, ендокардиален, биполярен електрод – 52 см J тип и 58 см.Двукухинен пейсмейкър с честотна адаптация - модел VDDR (акселерометър). Със електрод. Система за автоматично улавяне на собствен ритъм. Удължена хистереза. Автоматично замерване на P/R вълните. Показва интракардиалните сигнали по време на режима. Автоматична проверка на електродите. Нощна честота, определяне прага на захващане. Възможност за диагностика и подтискане на предсърдни аритмии. Оптимизиран сензинг в дясното предсърдие. Мултифункционален акселерометър. | брой | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 252 | Двукухинен пейсмейкър с честотна адаптация - модел VDDR (акселерометър) с електрод | Двукухинен пейсмейкър с честотна адаптация - модел VDDR (акселерометър). Със електрод. Система за автоматично улавяне на собствен ритъм. Удължена хистереза. Автоматично замерване на P/R вълните. Показва интракардиалните сигнали по време на режима. Автоматична проверка на електродите. Нощна честота, определяне прага на захващане. Възможност за диагностика и подтискане на предсърдни аритмии. Оптимизиран сензинг в дясното предсърдие. Мултифункционален акселерометър. | брой | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 253 | Двукухинен пейсмейкър с честотна адаптация - модел VDDR (акселерометър)без електрод | Двукухинен пейсмейкър с честотна адаптация - модел VDDR (акселерометър). Без електрод. Система за автоматично улавяне на собствен ритъм. Удължена хистереза. Автоматично замерване на P/R вълните. Показва интракардиалните сигнали по време на режима. Автоматична проверка на електродите. Нощна честота, определяне прага на захващане. Възможност за диагностика и подтискане на предсърдни аритмии. Оптимизиран сензинг в дясното предсърдие. Мултифункционален акселерометър. | брой | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 254 | Двукухинен пейсмейкър с честотна адаптация - модел DDDR, (акселерометър) в комплект с камерен и предсърден електрод за пасивна фиксация. | Двукухинен пейсмейкър с честотна адаптация - модел DDDR, (акселерометър) в комплект с камерен и предсърден електрод за пасивна фиксация. Система за автоматично улавяне на собствен ритъм. Автоматично търсене на проводимост. Автоматично замерване на P/R вълните. Показва интракардиалните сигнали по време на режима. Различаване на РМТ от синусова тахикардия. Автоматична проверка на електродите. Нощна честота, определяне прага на захващане. Възможност за диагностика и подтискане на предсърдни аритмии. Мултифункционален акселерометър. | брой | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 255 | Двукухинен кардиостимулатор DDD-R –КОМПЛЕКТ С ЕЛЕКТРОДИ с камерен и предсърден електрод с астивна фиксация. | Двукухинен кардиостимулатор DDD-R –КОМПЛЕКТ С ЕЛЕКТРОДИ с камерен и предсърден електрод с астивна фиксация. Характеристика: Двукухинен кардиостимулатор; DDD-R пейсинг . Система за автоматично улавяне на ритъма. Мултифункционален сензор на акселерометъра (уред за ускорение). Автоматична мярка за почивка. Удължена хистереза. Избягва смущенията от мобилните телефони. Пълно, автоматично замерване на P/R вълновата амплитуда по време на режима. Показва интракардиалните сигнали по време на режима. Максимален живот на батерията – 16.0 години + . Биполярни електроди с пасивна фиксация за предсърдие 52 см J тип и 58 см прав. Пасивно-фиксиращи се, силикон-изолиран, стероид-елуиран, с Optim покритие, IS-1 съвместим, ендокардиален, биполярен електрод. Стероид-елуирани – количество по-малко от 1 милиграм на дексаметазон фосфат се освобождава бавно през върха на електрода когато е в контакт с човешки флуиди. Веществото е прдвидено да стимулира прагова, ниска хронична стимулация чрез иницииране на локално възпаление в чуждото тяло. Optim покритие - обвива електрода за да осигури по-хлъзгава повърхност. | брой | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 256 | Двукухинни кардиостимулатори DDDR, в комплект с два електрода. | Двукухинни кардиостимулатори DDDR, в комплект с два електрода.Радио честотна безжична връзка.Живот на батерията 7-8 години, с маса 24.5гр.,конектор SI-1.Размер 47 х 44.5 х 7.5 (см). Пейсиращ водач. Дължина на водача 52см., биполярен за предсърдие с диаметър 1,7мм, площ на повърхността на проксималния електрод 31мм. Пейсиращ водач. Позволява MRI изследвания при 1.5 Tesla.Диаметър на водача 1.7mm (5F),дължина 58см.,изолационен материал полиуретан,материал на проводника никел - кобалт, материал на електрода платина - иридий. | брой | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 257 | Кардиовертер дефибрилатор с Ресинхронизираща система за стимулация CRT-D в комплект с електроди. | Кардиовертер дефибрилатор с Ресинхронизираща система за стимулация CRT-D в комплект с електроди. За лечение при вентрикуларна тахиаритмия,сърдечна ресинхронизираща терапияпейсиране при брадикардия включително адаптивна скорост на пейсиране. Размер (см) 5.37 х 7.36 х 0,99, маса(гр) 68,9, обем( см3) 29,5, тип съединител RV:DF4; Пейсиращ водач. Дължина на водача 52см., биполярен за предсърдие с диаметър 1,7мм, площ на повърхността на проксималния електрод 31мм. Вентикуларен шоков водач с четри полюстен конектор.Стероидо отделящ ендокардиален водач с кардио версия /дефибрилация и пейсиране/ сензиране. Дължина 59см. Площ на крайния активен електрод 5.7. Водачи за кардиостимулиране /сензиране на лява сърдечна камера.Двополюстно отвеждане от коронарния синус.Размер на водача 90см. OTW свързване IS-1, двуполюсен конектор. Дистален диаметър 5,4F (1,8mm) и 5,7F (1,88mm),отделяне на стероиди ,възможност за програмиране включва двуполюсно пейсиране и наблюдение.Покритие на електродите IROX (иридиев оксид). Коронарен водач за кардиостимулиране.Форма на водача, мултифункционална. Работна дължина 45см ; 50см.Интегриран хъб ,подлежащ на изразяване илиминиране нуждата от счупване на хъба преди премахването на катетъра. Коронарен водач.Хидрофилно покритие за улеснаване поставянето на електроди за лява камера с атравматичен дистален връх с възможност да бъде оформен под формата на J. Диаметър на водача 0.014 ,дължина 190см.дължина на ренгено прозрачния елемент 29см. | брой | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 258 | Двукухинни кардиостимулатори DDDR, в комплект с два електрода, съвместим с ЯМР изследване. | Двукухинни кардиостимулатори DDDR, в комплект с два електрода, съвместим с ЯМР изследване. Минимализирано използване на феромагнитните материали.Програмируем MRI таймер проектиран да осигури връщането на изделието към оргиналните настройки на пейсмейкъра след сканирането. Позволява пълно сканиране на тялото при 1.5 тесла, изменя поведението на пулсовия генератор и се приспособява към електромагнитната среда на MRI скенера. Размери 47 х 44.5 х 7.5 (см), маса 24,5гр ,обем 12(cc) , прогнозен живот 7.8 години.Конектор IS -1. Пейсиращ водач. Дължина на водача 52см., биполярен за предсърдие с диаметър 1,7мм, площ на повърхността на проксималния електрод 31мм. Пейсиращ водач. Позволява MRI изследвания при 1.5 Tesla.Диаметър на водача 1.7mm (5F),дължина 58см.,изолационен материал полиуретан,материал на проводника никел - кобалт, материал на електрода платина - иридий. | брой | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 259 | Кардиовертер дефибрилатор - CRT-P. | Кардиовертер дефибрилатор - CRT-P.Алгоритъм за бързо осигуряване на препоръчаните настройки.Размер на 61 х 44.5 х 7.5(см) маса 34гр. обем 15(cc). Сензор за минутна вентилация, алгоритъм за автоматичен избор на AV забавяне.Интегриран акселератор на електрическата верига. Коронарен водач за кардиостимулиране. Форма на водача, мултифункционална. Работна дължина 45см ; 50см.Интегриран хъб ,подлежащ на изразяване илиминиране нуждата от счупване на хъба преди премахването на катетъра. Водачи за кардиостимулиране /сензиране на лява сърдечна камера.Двополюстно отвеждане от коронарния синус.Размер на водача 90см. OTW свързване IS-1, двуполюсен конектор. Дистален диаметър 5,7F (1,88mm),отделяне на стероиди, възможност за програмиране включва двуполюсно пейсиране и наблюдение.Покритие на електродите IROX (иридиев оксид). Пейсиращ водач. Дължина на водача 52см., биполярен за предсърдие с диаметър 1,7мм, площ на повърхността на проксималния електрод 31мм. Пейсиращ водач. Позволява MRI изследвания при 1.5 Tesla.Диаметър на водача 1.7mm (5F),дължина 58см.,изолационен материал полиуретан,материал на проводника никел - кобалт, материал на електрода платина - иридий. Коронарен водач.Хидрофилно покритие за улеснаване поставянето на електроди за лява камера с атравматичен дистален връх с възможност да бъде оформен под формата на J. Диаметър на водача 0.014 ,дължина 190см.дължина на ренгено прозрачния елемент 29см. | брой | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 260 | Двукухинни Кардиовертер Дефибрилатори ICD DR в комплект с електроди. | Двукухинни Кардиовертер Дефибрилатори ICD DR в комплект с електроди Размер 26.5 (cc) ,тънък е 9.2мм.Дистанционен контрол на пациента за кръвно налягане и насоките за изменение честотата на дишане.Антитахикардийна пейсинг терапия във всички нормативни зони. Клинична възможност за подходящо управление на RV при пациенти с вариращи степенни на блокиране.Размери 5.23 х 7.03 х 0.99(см.) маса 62.5(гр.). Пейсиращ водач. Дължина на водача 52см., биполярен за предсърдие с диаметър 1,7мм, площ на повърхността на проксималния електрод 31мм. Вентикуларен шоков водач с четри полюстен конектор.Стероидо отделящ ендокардиален водач с кардио версия /дефибрилация и пейсиране/ сензиране. Дължина 59см. Площ на крайния активен електрод 5.7. | брой | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 261 | Кардиовертер дефибрилатор с Ресинхронизираща система за стимулация CRT-D в комплект с електроди. | Кардиовертер дефибрилатор с Ресинхронизираща система за стимулация CRT-D в комплект с електроди. За лечение при вентрикуларна тахиаритмия,сърдечна ресинхронизираща терапияпейсиране при брадикардия включително адаптивна скорост на пейсиране. Размер (см) 5.37 х 8,18 х 0,99, маса(гр) 73,8, обем( см3) 32,5, тип съединител X4DF4.IS4. Пейсиращ водач. Дължина на водача 52см., биполярен за предсърдие с диаметър 1,7мм, площ на повърхността на проксималния електрод 31мм. Вентикуларен шоков водач с четри полюстен конектор.Стероидо отделящ ендокардиален водач с кардио версия /дефибрилация и пейсиране/ сензиране. Дължина 59см. Площ на крайния активен електрод 5.7. Електрод с двойна фиксация за дълговременна стабилност на водача.Разположени електроди върху 3D спиралата за минимализиране на праговете в улавянето на пейсването. Коронарен водач за кардиостимулиране.Форма на водача, мултифункционална. Работна дължина 45см ; 50см.Интегриран хъб ,подлежащ на изразяване илиминиране нуждата от счупване на хъба преди премахването на катетъра. Коронарен водач.Хидрофилно покритие за улеснаване поставянето на електроди за лява камера с атравматичен дистален връх с възможност да бъде оформен под формата на J. Диаметър на водача 0.014 ,дължина 190см.дължина на ренгено прозрачния елемент 29см. | брой | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 262 | Трикухинен пейсмейкър за Ресинхронизираща Терапия - мод - CRT-P + комплект електроди. | Трикухинен пейсмейкър за Ресинхронизираща Терапия - мод - CRT-P + комплект електроди: лявокамерен биполярен, камерен биполярен с активна фиксация, предсърден биполярен с активна фиксация + интродюсер. Честотна адаптация /акселерометър/, програмируемо VV време; хистерезис; програмируеми интервали за пейсиране след Vp и Vs; протекция срещу пейсмейкърмедиирана тахикардия; дискриминация на камерни екстрасистоли след As; превантивен овърдрайв пейсинг с макс. честота до 160/мин.; възможност за запазване на синхронията при честота до 180/мин.; холтер за предсърдни и камерни събития, автоматична проверка на електродите. | брой | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 263 | Еднокухинен кардиовертердефибрилатор мод ICD + Дефибрилиращ електрод бип. с активна фиксация. | Еднокухинен кардиовертердефибрилатор мод ICD + Дефибрилиращ електрод бип. с активна фиксация. С възможност за максимална енергия на дефибрилация. | брой | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| ХV. |  | ПОМОЩНИ КОНСУМАТИВИ ЗА КАРДИОСТИМУЛАТОР | [6 empty] | 0
0 | 264 | Адаптор за свързване на електрод тип А1 -N. | Адаптор за свързване на електрод тип А1 -N. | брой | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 265 | Адаптор за свързване на електрод тип А1 -B. | Адаптор за свързване на електрод тип А1 -B. | брой | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 266 | Пациентен кабел за измерване на параметри на стимулация и сензиране | Пациентен кабел за измерване на параметри на стимулация и сензиране - съвместим с програматор Medtronic. | брой | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 267 | Трансвенозни електроди с балонче на върха | Трансвенозни електроди с балонче на върха 5Fи 6F за временна електрокардиостимулация. | брой | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 268 | Медицински силикон модел-АС-0130 | Медицински силикон модел-АС-0130 | брой | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 269 | Инструмент за изрязване и отстраняване на електрод | Инструмент за изрязване и отстраняване на електрод-мод-IS-1-II | брой | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 270 | Накрайник за отрязан електрод | Накрайник за отрязан електрод-мод 4080 | брой | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 271 | Дезиле- пилуей | Дезиле- пилуей размер 7; 8 и 9 F с дължина 12 см., дилататор с дължина 19 см. | брой | 160 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 272 | Пациентен кабел за измерване на параметрите съвместим с PSA | Пациентен кабел за измерване на параметрите съвместим с PSA на фирма Medtronik | брой | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 273 | Пациентен кабел за измерване на параметрите съвместим с PSA модел РК-1 | Пациентен кабел за измерване на параметрите съвместим с PSA модел РК-1 на фирма Biotronik. | брой | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 274 | Пациентен кабел за PSA с 2-pin конектор, съвместим за работа с програматори 3150 и Merlin /SJM/ | Пациентен кабел за PSA с 2-pin конектор, съвместим за работа с програматори 3150 и Merlin /SJM/. | брой | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 275 | PSA съвместим с програматор Merlin. | PSA съвместим с програматор Merlin. | брой | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 276 | PSA апарат самостоятелен-с кабел за измерване параметрите на електрода. | PSA апарат самостоятелен-с кабел за измерване параметрите на електрода. | брой | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 277 | Пациентен кабел за измерване параметрите на пациента съвместим със самостоятелен РSA. | Пациентен кабел за измерване параметрите на пациента съвместим със самостоятелен РSA. | брой | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Брой позиции: |  | 0
|  | Сума с ДДС |  | 0
УЧАСТНИК: ……………………………….
/подпис и печат/